## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 844KL | 8440131906 | UNIDAD MATERNA | 1204002438 | JD1741-24 | 2024-06-22
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 901.532.463-8
Fecha de calibración: | 2024-06-22 |  | Telefono: | 3007835072
Fecha de emisión: | 2024-06-22 |  | Dirección: | CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 y 19
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad: | LA DORADA - CALDAS
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN

## MEDIDA
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE MASA
Unidad de medida: |  |  |  |  | kg
Capacidad Máxima de item: |  |  |  |  | 150
[17 empty] | Valores Seleccionados |  |  | EXACTITUD
| Valor Seleccionado |  |  | REPETIBILIDAD |  |  | Indicación sin carga | [12 empty] | kg
[10 empty] | C |  |  | D |  |  |  | kg |  |  | ASCENDENTE
| kg |  |  | kg |  |  | kg |  |  |  | A | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 75 | 75 |  | 74.5 |  |  | 0 |  |  | B |  |  | E |  |  |  | 15 | 15 |  | 15
| 75 | 75 |  | 74.5 |  |  | 0 |  | Valor Seleccionado |  |  | EXCENTRICIDAD |  |  | Indicación sin carga |  | 30 | 30 |  | 30
| 75 | 75 |  | 74.5 |  |  | 0 | [9 empty] | 45 | 45
| 75 | 75 |  | 74.5 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | kg | 50 | 50 | kg | kg |  | 60 | 60
| 75 | 75 |  | 74.5 |  |  | 0 |  | A |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 75 | 75
[9 empty] | B |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 90 | 90
[9 empty] | C |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 105 | 105
[9 empty] | D |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 120 | 120
| Montar | [7 empty] | E |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 135 | 135
| -------- | [15 empty] | 150 | 150
DISTRIBUCIÓN DE MASAS
| ESCOGIDA |  | MASA CONV
[6 empty] | 5 kg 01 | 5 kg 02 | 10 kg 01 | 10 kg 02 | 10 kg 03 | 10 kg 04 | 10 kg 05 | 10 kg 06 | 20 kg 01 | 20 kg 02 | 20 kg 03 | 20 kg 04 | 20 kg 05
[6 empty] | -------- | Montar | Montar |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 15 |  | 15.0001 |  |  |  | 4.9999 | 10.0001
|  |  | 6.8e-05 |  |  |  | -8.2e-05 | 0.00015
|  |  | 0.000253 |  |  |  | 8.3e-05 | 0.00017
[6 empty] | -------- |  | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | Montar | -------- | -------- | -------- | --------
| 30 |  | 30 |  |  |  |  | 10.0001 | [5 empty] | 19.9999
|  |  | 1e-05 |  |  |  |  | 0.00015 | [5 empty] | -0.00014
|  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.00017 | [5 empty] | 0.00033
[6 empty] | -------- | Montar | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | Montar | Montar | -------- | -------- | --------
| 45 |  | 44.9998 |  |  |  | 4.9999 | [6 empty] | 19.9999 | 20.0001
|  |  | -0.000162 |  |  |  | -8.2e-05 | [6 empty] | -0.00014 | 6e-05
|  |  | 0.000743 |  |  |  | 8.3e-05 | [6 empty] | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | Montar | Montar | Montar | -------- | --------
| 60 |  | 59.9997 | [10 empty] | 19.9999 | 20.0001 | 19.9998
|  |  | -0.00032 | [10 empty] | -0.00014 | 6e-05 | -0.00024
|  |  | 0.00099 | [10 empty] | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | -------- | Montar | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | Montar | Montar | Montar | --------
| 75 |  | 74.9999 |  |  |  | 4.9999 | 10.0001 | [6 empty] | 20.0001 | 19.9998 | 20.0001
|  |  | -5.2e-05 |  |  |  | -8.2e-05 | 0.00015 | [6 empty] | 6e-05 | -0.00024 | 6e-05
|  |  | 0.001243 |  |  |  | 8.3e-05 | 0.00017 | [6 empty] | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | -------- | -------- | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | Montar | Montar | Montar | Montar
| 90 |  | 90 |  |  |  |  | 10.0001 | [6 empty] | 20.0001 | 19.9998 | 20.0001 | 20
|  |  | 4e-05 |  |  |  |  | 0.00015 | [6 empty] | 6e-05 | -0.00024 | 6e-05 | 1e-05
|  |  | 0.00149 |  |  |  |  | 0.00017 | [6 empty] | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | -------- | Montar | -------- | -------- | Montar | Montar | -------- | -------- |  | Montar | Montar | Montar | Montar
| 105 |  | 104.9998 |  |  |  | 4.9999 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20.0001 | 19.9998 | 20.0001 | 20
|  |  | -0.000192 |  |  |  | -8.2e-05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6e-05 | -0.00024 | 6e-05 | 1e-05
|  |  | 0.001743 |  |  |  | 8.3e-05 |  |  | 0.00017 | 0.00017 |  |  |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | -------- |  | Montar | -------- | Montar | Montar | Montar | -------- |  | Montar | Montar | Montar | Montar
| 120 |  | 120.0001 |  |  |  |  | 10.0001 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 20.0001 | 19.9998 | 20.0001 | 20
|  |  | 9e-05 |  |  |  |  | 0.00015 |  | 0 | 0 | 5e-05 |  |  | 6e-05 | -0.00024 | 6e-05 | 1e-05
|  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.00017 |  | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 |  |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | Montar |  | -------- | Montar | Montar | Montar | Montar | Montar |  | Montar | Montar | Montar | Montar
| 135 |  | 134.9999 |  |  | 5 |  |  | 9.9999 | 10 | 10 | 10 | 10.0001 |  | 20.0001 | 19.9998 | 20.0001 | 20
|  |  | -9.2e-05 |  |  | -3.2e-05 |  |  | -0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 6e-05 | -0.00024 | 6e-05 | 1e-05
|  |  | 0.002253 |  |  | 8.3e-05 |  |  | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033
[6 empty] | Montar | Montar | -------- |  | Montar | Montar | Montar | Montar | Montar |  | Montar | Montar | Montar | Montar
| 150 |  | 149.9997 |  |  | 5 | 4.9999 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10.0001 | 19.9999 |  | 19.9998 | 20.0001 | 20 | 20
|  |  | -0.000274 |  |  | -3.2e-05 | -8.2e-05 |  |  | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | -0.00014 |  | -0.00024 | 6e-05 | 1e-05 | 1e-05
|  |  | 0.002166 |  |  | 8.3e-05 | 8.3e-05 |  |  | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00033 |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033

## PATRÓN
|  | PLACA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA CALIBRACIÓN | CERTIFICADO | ERROR (g) | EMP (g) | CLASE | INCERT(g)
Montar |  |  | MASA PATRÓN 5 kg 01 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 01 | 2021-02-05 | M-5646-1 | -0.032 | 0.25 | M1 | 0.083 | Conformidad | Si | BUEN ESTADO
-------- |  |  | MASA PATRÓN 5 kg 02 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 02 | 2020-06-05 | M-5646-1 | -0.082 | 0.25 | M1 | 0.083 |  | No | MAL ESTADO
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 01 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 01 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.15 | 0.5 | M1 | 0.17
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 02 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 02 | 2020-06-05 | M-5646-1 | -0.1 | 0.5 | M1 | 0.17
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 03 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 03 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0 | 0.5 | M1 | 0.17 |  | Conformidad | EMP
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 04 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 04 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0 | 0.5 | M1 | 0.17 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 05 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 05 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.05 | 0.5 | M1 | 0.17 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 10 kg 06 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 06 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.1 | 0.5 | M1 | 0.17 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 20 kg 01 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 01 | 2020-06-05 | M-5646-1 | -0.14 | 1 | M1 | 0.33 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 20 kg 02 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 02 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.06 | 1 | M1 | 0.33 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 20 kg 03 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 03 | 2020-06-05 | M-5646-1 | -0.24 | 1 | M1 | 0.33 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 20 kg 04 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 04 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.06 | 1 | M1 | 0.33 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | MASA PATRÓN 20 kg 05 | SIGMA | PARALELEPIPEDO | 05 | 2020-06-05 | M-5646-1 | 0.01 | 1 | M1 | 0.33 |  | #DIV/0! | 0
[14 empty] | #DIV/0! | 0
[14 empty] | #DIV/0! | 0
[14 empty] | #DIV/0! | 0
EQUIPO PATRÓN 1
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Juego de Masas Cilíndricas
| Marca: |  |  |  |  | Truemass
| Modelo: |  |  |  |  | Cilíndricas
| Serie: |  |  |  |  | No tiene
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2020-06-08
| No. Certificado: |  |  |  |  | CAP388-20
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 2
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 5 kg
| Marca: |  |  |  |  | Sigma
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 01-02
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2021-02-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | M-5646-1
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 3
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 10 kg
| Marca: |  |  |  |  | Sigma
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 01-02-03-04-05-06
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2021-02-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | M-5646-1
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 4
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 20 kg
| Marca: |  |  |  |  | Sigma
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 01-02-03-04-05
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2021-02-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | M-5646-1
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
| kg | emp (g) | Clase
| 5 | 0.25 | M1
| 10 | 0.5 | M1
| 15 | 0.75 | M1
| 20 | 1 | M1
| 25 | 1.25 | M1
| 30 | 1.5 | M1
| 35 | 1.75 | M1
| 40 | 2 | M1
| 45 | 2.25 | M1
| 50 | 2.5 | M1
| 55 | 2.75 | M1
| 60 | 3 | M1
| 65 | 3.25 | M1
| 70 | 3.5 | M1
| 75 | 3.75 | M1
| 80 | 4 | M1
| 85 | 4.25 | M1
| 90 | 4.5 | M1
| 95 | 4.75 | M1
| 100 | 5 | M1
| 105 | 5.25 | M1
| 110 | 5.5 | M1
| 115 | 5.75 | M1
| 120 | 6 | M1
| 125 | 6.25 | M1
| 130 | 6.5 | M1
| 135 | 6.75 | M1
| 140 | 7 | M1
| 145 | 7.25 | M1
| 150 | 7.5 | M1
| 155 | 7.75 | M1
| 160 | 8 | M1
| 165 | 8.25 | M1
| 170 | 8.5 | M1
| 175 | 8.75 | M1
| 180 | 9 | M1
| 185 | 9.25 | M1
| 190 | 9.5 | M1
| 195 | 9.75 | M1
| 200 | 10 | M1

## INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE
Valor Referencia | Promedio | Error | Repetibilidad | Indicación sin carga | Indicación con carga | Excentricidad | Certificado de Calibración | Deriva | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Combinada | Incertidumbre Expandida
0 | 0 | 0 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2.0063 | 0.020412 | 0.040953
15.0001 | 15 | -6.8e-05 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.0001265 | 0.00043301 | 400.3907 | 2.0063 | 0.020417 | 0.040963
30 | 30 | -1e-05 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.00025 | 0.00086603 | 401.5589 | 2.0063 | 0.020432 | 0.040992
44.9998 | 0 | -44.9998 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.0003715 | 0.001299 | 403.4993 | 2.0062 | 0.020457 | 0.041042
59.9997 | 0 | -59.9997 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.000495 | 0.0017321 | 406.2123 | 2.0062 | 0.020492 | 0.04111
74.9999 | 0 | -74.9999 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.0006215 | 0.0021651 | 409.6965 | 2.0061 | 0.020536 | 0.041199
90 | 0 | -90 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.000745 | 0.0025981 | 413.9299 | 2.0061 | 0.020591 | 0.041306
104.9998 | 0 | -104.9998 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.0008715 | 0.0030311 | 418.9161 | 2.006 | 0.020655 | 0.041433
120.0001 | 0 | -120.0001 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.001 | 0.0034641 | 424.6401 | 2.0059 | 0.020728 | 0.041579
134.9999 | 0 | -134.9999 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.0011265 | 0.0038971 | 431.067 | 2.0058 | 0.020812 | 0.041744
149.9997 | 0 | -149.9997 | 0 | 0.014434 | 0.014434 | 0 | 0.001083 | 0.0043301 | 437.3881 | 2.0057 | 0.020895 | 0.041909
| Excentricidad |  |  |  | Selección |  | Medición |  | Error
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  |  | 15.0001 |  | 15 |  | -6.8e-05
| 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | -1e-05
| 0 |  |  |  | 44.9998 |  | 0 |  | -44.9998
| 0 |  |  |  | 59.9997 |  | 0 |  | -59.9997
[5 empty] | 74.9999 |  | 0 |  | -74.9999
| 0 |  |  |  | 90 |  | 0 |  | -90
[5 empty] | 104.9998 |  | 0 |  | -104.9998
[5 empty] | 120.0001 |  | 0 |  | -120.0001
[5 empty] | 134.9999 |  | 0 |  | -134.9999
[5 empty] | 149.9997 |  | 0 |  | -149.9997

## CERTIFICADO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD1741-24
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  |  | BASCULA DE PISO
| MARCA: |  |  |  |  | HEALTH O METER
| MODELO: |  |  |  |  | 844KL
| SERIE: |  |  |  |  | 8440131906
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  |  | 1204002438
| UBICACIÓN: |  |  |  |  | UNIDAD MATERNA
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |  | 2024-06-22
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |  | 2024-06-22
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  |  | HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO
| NIT: |  |  |  |  | 901.532.463-8
| TELÉFONO: |  |  |  |  | 3007835072
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 y 19
| CIUDAD: |  |  |  |  | LA DORADA - CALDAS
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  |  | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2024-06-22
[6 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 4
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD1741-24
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 24.3 |  | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para Básculas BTM-P-001.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Masa de 5 Kg |  |  |  |  | 01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 |  |  | CBC-0007-004-26
Masa de 10 Kg |  |  |  |  | 10 KG SB 01 - 10 KG SB 02 - SB 10KG 01 - M1 10 KG 02 - SB 10 KG 03 |  |  |  |  | 2026-01-05 2026-01-19 2025-12-29 |  |  | CBC-0547-004-25 CBC-0567-003-25 CBC-0007-003-26
Masa de 20 Kg |  |  |  |  | 01-02-03-04-05-06 |  |  |  |  | 2026-01-05 2025-12-29 |  |  | CBC-0547-001-25 CBC-0547-002-25 CBC-0547-003-25 CBC-0567-001-25 CBC-0567-002-25 CBC-0567-003-25
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD1741-24
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de repetibilidad |  |  |  |  | Carga: |  | 75 | kg
|  |  | Repetición |  | Indicación kg |  |  |  | Desviación estandar kg
|  |  | 1 |  | 74.5 |  |  |  | 0
|  |  | 2 |  | 74.5 |  |  |  | Kg= Kilogramos
|  |  | 3 |  | 74.5
|  |  | 4 |  | 74.5
|  |  | 5 |  | 74.5
Prueba de excentricidad |  |  |  |  | Carga: |  | 50 | kg
|  |  | Posición |  | Indicación kg |  | Desviación kg |  | Desviación máxima kg
|  |  | A |  | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | B |  | 50 |  | 0
|  |  | C |  | 50 |  | 0
|  |  | D |  | 50 |  | 0
|  |  | E |  | 50 |  | 0
[5 empty] | C |  |  |  | B
A
[5 empty] | D |  |  |  | E
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD1741-24
Error de indicación
|  | Carga Kg |  | Indicación Kg |  |  | Error Kg |  | Incertidumbre Expandida ± Kg |  |  | k
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.040953 |  |  | 2.0063
|  | 15.0001 |  | 15 | 1 |  | -6.8e-05 |  | 0.040963 |  |  | 2.0063
|  | 30 |  | 30 | 2 |  | -1e-05 |  | 0.040992 |  |  | 2.0063
|  | 44.9998 |  | 0 | 3 |  | -44.9998 |  | 0.041042 |  |  | 2.0062
|  | 59.9997 |  | 0 | 4 |  | -59.9997 |  | 0.04111 |  |  | 2.0062
|  | 74.9999 |  | 0 | 5 |  | -74.9999 |  | 0.041199 |  |  | 2.0061
|  | 90 |  | 0 | 6 |  | -90 |  | 0.041306 |  |  | 2.0061
|  | 104.9998 |  | 0 | 7 |  | -104.9998 |  | 0.041433 |  |  | 2.006
|  | 120.0001 |  | 0 | 8 |  | -120.0001 |  | 0.041579 |  |  | 2.0059
|  | 134.9999 |  | 0 | 9 |  | -134.9999 |  | 0.041744 |  |  | 2.0058
|  | 149.9997 |  | 0 | 10 |  | -149.9997 |  | 0.041909 |  |  | 2.0057
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: |  |  |  |  | N/A
Datos Suministrados por el cliente: |  |  |  |  | N/A
Datos de calibración:
El intervalo de calibración fue de: |  |  |  |  | 0 kg a 150 kg
La resolución del instrumento es: |  |  |  |  | 0,02 kg
Comentarios: |  |  |  |  | N/A
*** FIN DEL CERTIFICADO ***