## INFORMACIÓN
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción
PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 549KL | 5220008154 | UCI NEONATOS | NO REGISTRA | JD2569-24 | 2024-08-14 | En sitio (instalaciones del cliente)
Laboratorio BTMC
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | BUEN ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | CLÍNICA UROS |  |  |  | REGULAR ESTADO
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 813.011.577-4 |  |  |  | MAL ESTADO
Fecha de calibración: | 2024-08-14 |  | Telefono: | 8725400
Fecha de emisión: | 2024-08-14 |  | Dirección: | CARRERA 6 # 16-35
Temperatura mínima: | 25.3 |  | Ciudad: | NEIVA
Temperatura máxima: | 25.5
Humedad Mínima: | 61
Humedad Máxima: | 64
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN

## MEDIDA
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE MASA
Unidad de medida: |  |  |  |  | g
Capacidad Máxima de item: |  |  |  |  | 20000
[17 empty] | Valores Seleccionados |  |  | EXACTITUD
| Valor Seleccionado |  |  | REPETIBILIDAD |  |  | Indicación sin carga | [12 empty] | g
[10 empty] | C |  |  | D |  |  |  | g |  |  | ASCENDENTE
| g |  |  | g |  |  | g |  |  |  | A | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 10000 | 10000 |  | 9980 | [5 empty] | B |  |  | E |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000
| 10000 | 10000 |  | 9980 |  |  |  |  | Valor Seleccionado |  |  | EXCENTRICIDAD |  |  | Indicación sin carga |  | 4000 | 4000 |  | 4000
| 10000 | 10000 |  | 9980 | [12 empty] | 6000 | 6000 |  | 5990
| 10000 | 10000 |  | 9970 |  |  |  |  | 6666.6667 | 6700 | g | 6666.6667 | 6700 | g | g |  | 8000 | 8000 |  | 7990
| 10000 | 10000 |  | 9980 |  |  |  |  | A |  |  | 6690 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 9980
[9 empty] | B |  |  | 6680 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 11980
[9 empty] | C |  |  | 6690 |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  | 13970
[9 empty] | D |  |  | 6690 |  |  |  |  | 16000 | 16000 |  | 15970
| Montar | [7 empty] | E |  |  | 6680 |  |  |  |  | 18000 | 18000 |  | 17960
| -------- | [15 empty] | 20000 | 20000 |  | 19960
DISTRIBUCIÓN DE MASAS
| ESCOGIDA |  | MASA CONV
[6 empty] | 1 g | 2 g | 2 g punto | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g punto | 50 g | 100 g | 200 g | 200 g punto | 500 g | 1000 g | 1000g * | 2000 g | 5 kg 001 | 5 kg 002 | 10 kg 001D | 10 kg 001C | 20 kg 001D | 20 kg 002D | 20 kg 003D | 20 kg 006 | 20 kg 005 | 20 kg 004 | 20 kg 003C | 20 kg 001C | 20 kg 002C
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  |  | -------- | -------- | -------- | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 2000 |  | 2000.011 | [16 empty] | 2000.011
|  |  | 0.011 | [16 empty] | 0.011
|  |  | 0.033 | [16 empty] | 0.033
|  |  | 0.1 | [16 empty] | 0.1
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | Montar | Montar | Montar |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 4000 |  | 4000.027 | [14 empty] | 1000.008 | 1000.008 | 2000.011
|  |  | 0.027 | [14 empty] | 0.008 | 0.008 | 0.011
|  |  | 0.083 | [14 empty] | 0.017 | 0.033 | 0.033
|  |  | 0.25 | [14 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  |  | Montar |  |  | Montar | -------- | [7 empty] | -------- | -------- | -------- | --------
| 6000 |  | 6000.077 | [14 empty] | 1000.008 |  |  | 5000.069
|  |  | 0.077 | [14 empty] | 0.008 |  |  | 0.069
|  |  | 0.1 | [14 empty] | 0.017 |  |  | 0.083
|  |  | 0.3 | [14 empty] | 0.05 |  |  | 0.25
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- |  | Montar | Montar |  | Montar |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 8000 |  | 8000.115 | [15 empty] | 1000.008 | 2000.011 |  | 5000.096
|  |  | 0.115 | [15 empty] | 0.008 | 0.011 |  | 0.096
|  |  | 0.149 | [15 empty] | 0.033 | 0.033 |  | 0.083
|  |  | 0.45 | [15 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.25
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [7 empty] | Montar | Montar |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 10000 |  | 10000.165 | [17 empty] | 5000.069 | 5000.096
|  |  | 0.165 | [17 empty] | 0.069 | 0.096
|  |  | 0.166 | [17 empty] | 0.083 | 0.083
|  |  | 0.5 | [17 empty] | 0.25 | 0.25
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [6 empty] | Montar | -------- |  | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 12000 |  | 12000.061 | [16 empty] | 2000.011 |  |  | 10000.05
|  |  | 0.061 | [16 empty] | 0.011 |  |  | 0.05
|  |  | 0.203 | [16 empty] | 0.033 |  |  | 0.17
|  |  | 0.6 | [16 empty] | 0.1 |  |  | 0.5
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  |  |  | Montar | Montar | Montar |  |  | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 14000 |  | 14000.077 | [14 empty] | 1000.008 | 1000.008 | 2000.011 |  |  | 10000.05
|  |  | 0.077 | [14 empty] | 0.008 | 0.008 | 0.011 |  |  | 0.05
|  |  | 0.253 | [14 empty] | 0.017 | 0.033 | 0.033 |  |  | 0.17
|  |  | 0.75 | [14 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.5
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  | -------- | -------- | Montar |  | -------- | Montar | Montar |  |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 16000 |  | 16000.154 | [15 empty] | 1000.008 |  |  | 5000.096 | 10000.05
|  |  | 0.154 | [15 empty] | 0.008 |  |  | 0.096 | 0.05
|  |  | 0.286 | [15 empty] | 0.033 |  |  | 0.083 | 0.17
|  |  | 0.85 | [15 empty] | 0.1 |  |  | 0.25 | 0.5
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  |  | Montar | Montar | -------- | Montar | Montar |  |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 18000 |  | 18000.165 | [15 empty] | 1000.008 | 2000.011 |  | 5000.096 | 10000.05
|  |  | 0.165 | [15 empty] | 0.008 | 0.011 |  | 0.096 | 0.05
|  |  | 0.319 | [15 empty] | 0.033 | 0.033 |  | 0.083 | 0.17
|  |  | 0.95 | [15 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.25 | 0.5
[6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [6 empty] | Montar | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 20000 |  | 20000.21 | [21 empty] | 20000.21
|  |  | 0.21 | [21 empty] | 0.21
|  |  | 0.33 | [21 empty] | 0.33
|  |  | 1 | [21 empty] | 1

## PATRÓN
|  | PLACA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA CALIBRACIÓN | CERTIFICADO | ERROR (g) | EMP (g) | CLASE | INCERT(g)
|  |  | MASA 1 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 1 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 7e-05 | 0.001 | M1 | 0.00033
|  |  | MASA 2 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 2 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 5e-05 | 0.0012 | M1 | 0.0004
|  |  | MASA 2 g punto | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 2 PUNTO | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 6e-05 | 0.0012 | M1 | 0.0004
|  |  | MASA 5 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 5 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 8e-05 | 0.0016 | M1 | 0.00053
|  |  | MASA 10 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 10 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.00012 | 0.002 | M1 | 0.00067
|  |  | MASA 20 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 20 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.00013 | 0.0025 | M1 | 0.00083
|  |  | MASA 20 g punto | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 20 PUNTO | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.00013 | 0.0025 | M1 | 0.00083
|  |  | MASA 50 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 50 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.0007 | 0.003 | M1 | 0.001
|  |  | MASA 100 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 100 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.0007 | 0.005 | M1 | 0.0017
|  |  | MASA 200 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 200 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.0008 | 0.01 | M1 | 0.0033
|  |  | MASA 200 g punto | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 200 PUNTO | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.0016 | 0.01 | M1 | 0.0033
|  |  | MASA 500 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 500 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.0029 | 0.025 | M1 | 0.0083
|  |  | MASA 1000 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 1 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.008 | 0.05 | M1 | 0.017
|  |  | MASA 2000 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 2 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.008 | 0.1 | M1 | 0.033
|  |  | MASA 2000 g * | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 2 punto | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.011 | 0.1 | M1 | 0.033
|  |  | MASA 5000 g | YANTAI JIA JIA | CILÍNDRICAS | 5 | 2021-03-02 | CAP-184-21 | 0.008 | 0.25 | M1 | 0.083
Montar |  | 000065 | MASA PATRÓN 5 kg 001 | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 001 | 2020-06-05 | CAP-387-20 | 0.069 | 0.25 | M1 | 0.083 | Conformidad | Si | Buen estado
-------- |  | 000066 | MASA PATRÓN 5 kg 002 | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 002 | 2020-06-05 | CAP-386-20 | 0.096 | 0.25 | M1 | 0.083 |  | No | Mal estado
|  | 000036 | MASA PATRÓN 10 kg 001D | DETECTO | PARALELEPIPEDO | 001D | 2020-06-05 | CAP-385-20 | 0.05 | 0.5 | M1 | 0.17
|  | 000064 | MASA PATRÓN 10 kg 001C | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 001C | 2020-06-05 | CAP-384-20 | 0.05 | 0.5 | M1 | 0.17
|  | 000033 | MASA PATRÓN 20 kg 001D | DETECTO | PARALELEPIPEDO | 001D | 2020-06-05 | CAP-375-20 | 0.21 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000034 | MASA PATRÓN 20 kg 002D | DETECTO | PARALELEPIPEDO | 002D | 2020-06-05 | CAP-383-20 | 0.09 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000035 | MASA PATRÓN 20 kg 003D | DETECTO | PARALELEPIPEDO | 003D | 2020-06-05 | CAP-379-20 | 0.09 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000063 | MASA PATRÓN 20 kg 006 | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 006 | 2020-06-05 | CAP-376-20 | 0.27 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000062 | MASA PATRÓN 20 kg 005 | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 005 | 2020-06-05 | CAP-381-20 | 0.03 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000061 | MASA PATRÓN 20 kg 004 | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 004 | 2020-06-05 | CAP-382-20 | 0.08 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000060 | MASA PATRÓN 20 kg 003C | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 003C | 2020-06-05 | CAP-380-20 | 0.15 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000058 | MASA PATRÓN 20 kg 001C | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 001C | 2020-06-05 | CAP-378-20 | 0.21 | 1 | M1 | 0.33
|  | 000059 | MASA PATRÓN 20 kg 002C | CONAMET | PARALELEPIPEDO | 002C | 2020-06-05 | CAP-377-20 | 0.25 | 1 | M1 | 0.33
EQUIPO PATRÓN 1
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Juego de Masas Cilíndricas
| Marca: |  |  |  |  | Truemass
| Modelo: |  |  |  |  | Cilíndricas
| Serie: |  |  |  |  | No tiene
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2020-06-08
| No. Certificado: |  |  |  |  | CAP388-20
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 2
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 5 kg
| Marca: |  |  |  |  | Conamet
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 001 - 002
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2020-06-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | CAP386-20 - CAP387-20
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 3
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 10 kg
| Marca: |  |  |  |  | Detecto-Conamet
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 001D 001C
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2020-06-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | CAP-385-20 - CAP 384-20
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN 4
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Masa de 20 kg
| Marca: |  |  |  |  | Detecto - Conamet
| Modelo: |  |  |  |  | Paralelepípedo
| Serie: |  |  |  |  | 001D 002D 003 D 001C 002C 003C 004C 005C 006C
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2020-06-05
| No. Certificado: |  |  |  |  | CAP375-383-379-376-381-382-380-378-377-20
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
| kg | emp (g) | Clase
| 5 | 0.25 | M1
| 10 | 0.5 | M1
| 15 | 0.75 | M1
| 20 | 1 | M1
| 25 | 1.25 | M1
| 30 | 1.5 | M1
| 35 | 1.75 | M1
| 40 | 2 | M1
| 45 | 2.25 | M1
| 50 | 2.5 | M1
| 55 | 2.75 | M1
| 60 | 3 | M1
| 65 | 3.25 | M1
| 70 | 3.5 | M1
| 75 | 3.75 | M1
| 80 | 4 | M1
| 85 | 4.25 | M1
| 90 | 4.5 | M1
| 95 | 4.75 | M1
| 100 | 5 | M1
| 105 | 5.25 | M1
| 110 | 5.5 | M1
| 115 | 5.75 | M1
| 120 | 6 | M1
| 125 | 6.25 | M1
| 130 | 6.5 | M1
| 135 | 6.75 | M1
| 140 | 7 | M1
| 145 | 7.25 | M1
| 150 | 7.5 | M1
| 155 | 7.75 | M1
| 160 | 8 | M1
| 165 | 8.25 | M1
| 170 | 8.5 | M1
| 175 | 8.75 | M1
| 180 | 9 | M1
| 185 | 9.25 | M1
| 190 | 9.5 | M1
| 195 | 9.75 | M1
| 200 | 10 | M1

## INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE
Valor Referencia | Promedio | Error | Repetibilidad | Indicación sin carga | Indicación con carga | Excentricidad | Certificado de Calibración | Deriva | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Combinada | Incertidumbre Expandida
0 | 0 | 0 | 2 | 1.4434 | 1.4434 | 0 | 0 | 0 | 16.4946 | 2.1689 | 2.8577 | 6.1983
2000.011 | 2000 | -0.011 | 2 | 1.4434 | 1.4434 | 2.5852 | 0.0165 | 0.057735 | 51.7076 | 2.0502 | 3.854 | 7.9016
4000.027 | 4000 | -0.027 | 2 | 1.4434 | 1.4434 | 5.1703 | 0.0415 | 0.14434 | 160.1152 | 2.0157 | 5.9094 | 11.912
6000.077 | 5990 | -10.077 | 2 | 1.4434 | 1.4434 | 7.7556 | 0.05 | 0.17321 | 211.0642 | 2.0119 | 8.2673 | 16.6331
8000.115 | 7990 | -10.115 | 2 | 1.4434 | 1.4434 | 10.3408 | 0.0745 | 0.25981 | 216.6851 | 2.0116 | 10.7318 | 21.5885
10000.165 | 9980 | -20.165 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 12.926 | 0.083 | 0.28868 | 244.5548 | 2.0103 | 13.7054 | 27.5519
12000.061 | 11980 | -20.061 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 15.511 | 0.1015 | 0.34641 | 232.3029 | 2.0108 | 16.1675 | 32.5101
14000.077 | 13970 | -30.077 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 18.0962 | 0.1265 | 0.43301 | 224.3407 | 2.0112 | 18.6639 | 37.5373
16000.154 | 15970 | -30.154 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 20.6814 | 0.143 | 0.49075 | 218.9268 | 2.0115 | 21.1813 | 42.607
18000.165 | 17960 | -40.165 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 23.2666 | 0.1595 | 0.54848 | 215.1235 | 2.0117 | 23.7134 | 47.7042
20000.21 | 19960 | -40.21 | 2 | 2.8868 | 2.8868 | 25.8518 | 0.165 | 0.57735 | 212.3368 | 2.0119 | 26.2553 | 52.8221
| Excentricidad |  |  |  | Selección |  | Medición |  | Error
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 |  |  |  | 2000.011 |  | 2000 |  | -0.011
| 0 |  |  |  | 4000.027 |  | 4000 |  | -0.027
| 0 |  |  |  | 6000.077 |  | 5990 |  | -10.077
| 10 |  |  |  | 8000.115 |  | 7990 |  | -10.115
[5 empty] | 10000.165 |  | 9980 |  | -20.165
| 10 |  |  |  | 12000.061 |  | 11980 |  | -20.061
[5 empty] | 14000.077 |  | 13970 |  | -30.077
[5 empty] | 16000.154 |  | 15970 |  | -30.154
[5 empty] | 18000.165 |  | 17960 |  | -40.165
[5 empty] | 20000.21 |  | 19960 |  | -40.21

## CERTIFICADO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2569-24
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  |  | PESA BEBÉ
| MARCA: |  |  |  |  | HEALTH O METER
| MODELO: |  |  |  |  | 549KL
| SERIE: |  |  |  |  | 5220008154
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  |  | NO REGISTRA
| UBICACIÓN: |  |  |  |  | UCI NEONATOS
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |  | 2024-08-14
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |  | 2024-08-14
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  |  | CLÍNICA UROS
| NIT: |  |  |  |  | 813.011.577-4
| TELÉFONO: |  |  |  |  | 8725400
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CARRERA 6 # 16-35
| CIUDAD: |  |  |  |  | NEIVA
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  |  | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2024-08-14
[6 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 4
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2569-24
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 25.4 |  | ± | 0.2 |  | 62.5 |  | ± | 3
|  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para Básculas BTM-P-001.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Masa de 5 Kg |  |  |  |  | 01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 |  |  | CBC-0007-004-26
Masa de 10 Kg |  |  |  |  | 10 KG SB 01 - 10 KG SB 02 - SB 10KG 01 - M1 10 KG 02 - SB 10 KG 03 |  |  |  |  | 2026-01-05 2026-01-19 2025-12-29 |  |  | CBC-0547-004-25 CBC-0567-003-25 CBC-0007-003-26
Masa de 20 Kg |  |  |  |  | 01-02-03-04-05-06 |  |  |  |  | 2026-01-05 2025-12-29 |  |  | CBC-0547-001-25 CBC-0547-002-25 CBC-0547-003-25 CBC-0567-001-25 CBC-0567-002-25 CBC-0567-003-25
Juego de Pesas (1 mg a 500 g) |  |  |  |  | No registra |  |  |  |  | 2026-01-16 |  |  | CBC-0007-001-26
Juego de Pesas (1 kg a 5 kg) |  |  |  |  | No registra |  |  |  |  | 2026-01-16 |  |  | CBC-0007-002-26
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2569-24
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de repetibilidad |  |  |  |  | Carga: |  | 10000 | g
|  |  | Repetición |  | Indicación g |  |  |  | Desviación estandar g
|  |  | 1 |  | 9980 |  |  |  | 4.4721
|  |  | 2 |  | 9980 |  |  |  | g= gramos
|  |  | 3 |  | 9980
|  |  | 4 |  | 9970
|  |  | 5 |  | 9980
Prueba de excentricidad |  |  |  |  | Carga: |  | 6700 | g
|  |  | Posición |  | Indicación g |  | Desviación g |  | Desviación máxima g
|  |  | A |  | 6690 |  | 0 |  | 10
|  |  | B |  | 6680 |  | 10
|  |  | C |  | 6690 |  | 0
|  |  | D |  | 6690 |  | 0
|  |  | E |  | 6680 |  | 10
[5 empty] | C |  |  |  | B
A
[5 empty] | D |  |  |  | E
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2569-24
Error de indicación
|  | Carga g |  | Indicación g |  |  | Error g |  | Incertidumbre Expandida ± g |  |  | k
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.1983 |  |  | 2.1689
|  | 2000 |  | 2000 | 1 |  | -0.011 |  | 7.9016 |  |  | 2.0502
|  | 4000 |  | 4000 | 2 |  | -0.027 |  | 11.912 |  |  | 2.0157
|  | 6000 |  | 5990 | 3 |  | -10.077 |  | 16.6331 |  |  | 2.0119
|  | 8000 |  | 7990 | 4 |  | -10.115 |  | 21.5885 |  |  | 2.0116
|  | 10000 |  | 9980 | 5 |  | -20.165 |  | 27.5519 |  |  | 2.0103
|  | 12000 |  | 11980 | 6 |  | -20.061 |  | 32.5101 |  |  | 2.0108
|  | 14000 |  | 13970 | 7 |  | -30.077 |  | 37.5373 |  |  | 2.0112
|  | 16000 |  | 15970 | 8 |  | -30.154 |  | 42.607 |  |  | 2.0115
|  | 18000 |  | 17960 | 9 |  | -40.165 |  | 47.7042 |  |  | 2.0117
|  | 20000 |  | 19960 | 10 |  | -40.21 |  | 52.8221 |  |  | 2.0119
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: |  |  |  |  | N/A
Datos Suministrados por el cliente: |  |  |  |  | N/A
Datos de calibración:
El intervalo de calibración fue de: |  |  |  |  | 0 g a 20000 g
La resolución del instrumento es: |  |  |  |  | 0g a9000 g /5 g 10000 g a 20000 g /10 g
Comentarios: |  |  |  |  | N/A
*** FIN DEL CERTIFICADO ***