## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
MEDIDOR DE PRESION ENDOTRAQUEAL | MEDIZINTECHNIK | VBM | 1631322 | UCIA Quinto Piso | 18755 | JD2062-24 | 2024-07-16
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 901.352.353-3
Fecha de calibración: | 2024-07-16 |  | Telefono: | 7466262
Fecha de emisión: | 2024-07-16 |  | Dirección: | CARRERA 15 # 10- ESQ.
Temperatura mínima: | 24.6 |  | Ciudad: | QUINDÍO-ARMENIA
Temperatura máxima: | 24.7
Humedad Mínima: | 61
Humedad Máxima: | 64
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN |  |  |  |  | x¦
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | 0,593971 | 1 | 1e-06 | 0.59397 |  | 0,5940
0.59397 | 0,59 | 6 decimal | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 93 | 9 | 0 | 0,593970809556193 | 15 | 593970809556193 | 5e-05 | 0.59392 | 0,5940
|  | 3 | 9 | [5 empty] | 0,5940
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,5940 |  | 0,59397 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 40 | 4 | 0 | 0,5940 | 4 | 5940 | 0.0005 | 0.5935 | 0,594
|  | 0 | 4 | [5 empty] | 0,594
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,594 |  | 0,5940 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 94 | 9 | 0 | 0,594 | 3 | 594 | 0.005 | 0.589 | 0,59
|  | 4 | 9 | [5 empty] | 0,59
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,59 |  | 0,594 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 59 | 5 | 0 | 0,59 | 2 | 59 | 0.05 | 0.54 | 0,6
|  | 9 | 5 | [5 empty] | 0,6
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,6 |  | 0,59 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1
|  | 6 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 2
Dato | Dato redondeado | 0,687076 | 6 | 6e-06 | 0.68707 |  | 0,6871
0.68708 | 0,69 | 6 decimal | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 98 | 9 | 0 | 0,687076293999198 | 15 | 687076293999198 | 5e-05 | 0.68703 | 0,6871
|  | 8 | 9 | [5 empty] | 0,6871
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,6871 |  | 0,68708 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 71 | 7 | 0 | 0,6871 | 4 | 6871 | 0.0005 | 0.6866 | 0,687
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 0,687
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,687 |  | 0,6871 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,687 | 3 | 687 | 0.005 | 0.682 | 0,69
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,69
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,69 |  | 0,687 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 69 | 6 | 0 | 0,69 | 2 | 69 | 0.05 | 0.64 | 0,7
|  | 9 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,69 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 3
Dato | Dato redondeado | 0,673662 | 2 | 2e-06 | 0.67366 |  | 0,6737
0.67366 | 0,67 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 93 | 9 | 0 | 0,673661974212193 | 15 | 673661974212193 | 5e-05 | 0.67361 | 0,6737
|  | 3 | 9 | [5 empty] | 0,6737
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,6737 |  | 0,67366 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 37 | 3 | 0 | 0,6737 | 4 | 6737 | 0.0005 | 0.6732 | 0,674
|  | 7 | 3 | [5 empty] | 0,674
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,674 |  | 0,6737 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 74 | 7 | 0 | 0,674 | 3 | 674 | 0.005 | 0.669 | 0,67
|  | 4 | 7 | [5 empty] | 0,67
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,67 |  | 0,674 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 67 | 6 | 0 | 0,67 | 2 | 67 | 0.05 | 0.62 | 0,7
|  | 7 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,67 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 4
Dato | Dato redondeado | 0,645917 | 7 | 7e-06 | 0.64591 |  | 0,6459
0.64592 | 0,65 | 6 decimal | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 64 | 6 | 0 | 0,645917483483964 | 15 | 645917483483964 | 5e-05 | 0.64587 | 0,6459
|  | 4 | 6 | [5 empty] | 0,6459
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,6459 |  | 0,64592 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 59 | 5 | 0 | 0,6459 | 4 | 6459 | 0.0005 | 0.6454 | 0,646
|  | 9 | 5 | [5 empty] | 0,646
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,646 |  | 0,6459 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 46 | 4 | 0 | 0,646 | 3 | 646 | 0.005 | 0.641 | 0,65
|  | 6 | 4 | [5 empty] | 0,65
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,65 |  | 0,646 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 65 | 6 | 0 | 0,65 | 2 | 65 | 0.05 | 0.6 | 0,7
|  | 5 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,65 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato |  | 22,507260 | 0 | 0 | 22.5073 |  | 22,5073
22.5073 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| 23 | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 22 | 0,50726 | 5 | 50726 | 5e-05 | 22.5072 | 22,5073
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 22,5073
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 8 | 3
4 Decimales
22,5073 |  | 22,50726 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 22 | 0,5073 | 4 | 5073 | 0.0005 | 22.5068 | 22,507
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 22,507
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
22,507 |  | 22,5073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 22 | 0,507 | 3 | 507 | 0.005 | 22.502 | 22,51
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 22,51
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
22,51 |  | 22,507 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 51 | 5 | 22 | 0,51 | 2 | 51 | 0.05 | 22.46 | 22,5
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 22,5
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
22,5 |  | 22,51 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,5 | 2 | 22 | 0,5 | 1 | 5 | 0.5 | 22 | 23
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 23
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 3
DATO 5
Dato | Dato redondeado | 0,625216 | 6 | 6e-06 | 0.62521 |  | 0,6252
0.62522 | 0,63 | 6 decimal | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 49 | 4 | 0 | 0,62521646373449 | 14 | 62521646373449 | 5e-05 | 0.62517 | 0,6252
|  | 9 | 4 | [5 empty] | 0,6252
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,6252 |  | 0,62522 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 0 | 0,6252 | 4 | 6252 | 0.0005 | 0.6247 | 0,625
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 0,625
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,625 |  | 0,6252 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 25 | 2 | 0 | 0,625 | 3 | 625 | 0.005 | 0.62 | 0,63
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 0,63
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,63 |  | 0,625 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 63 | 6 | 0 | 0,63 | 2 | 63 | 0.05 | 0.58 | 0,6
|  | 3 | 6 | [5 empty] | 0,6
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,6 |  | 0,63 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1
|  | 6 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 6
Dato | Dato redondeado | 0,677819 | 9 | 9e-06 | 0.67781 |  | 0,6778
0.67782 | 0,68 | 6 decimal | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 94 | 9 | 0 | 0,677818695284694 | 15 | 677818695284694 | 5e-05 | 0.67777 | 0,6778
|  | 4 | 9 | [5 empty] | 0,6778
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,6778 |  | 0,67782 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 78 | 7 | 0 | 0,6778 | 4 | 6778 | 0.0005 | 0.6773 | 0,678
|  | 8 | 7 | [5 empty] | 0,678
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,678 |  | 0,6778 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 78 | 7 | 0 | 0,678 | 3 | 678 | 0.005 | 0.673 | 0,68
|  | 8 | 7 | [5 empty] | 0,68
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,68 |  | 0,678 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 68 | 6 | 0 | 0,68 | 2 | 68 | 0.05 | 0.63 | 0,7
|  | 8 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,68 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 7
Dato | Dato redondeado | 0,707267 | 7 | 7e-06 | 0.70726 |  | 0,7073
0.70727 | 0,71 | 6 decimal | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,707267224155831 | 15 | 707267224155831 | 5e-05 | 0.70722 | 0,7073
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,7073
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,7073 |  | 0,70727 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,7073 | 4 | 7073 | 0.0005 | 0.7068 | 0,707
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,707
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,707 |  | 0,7073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 0 | 0,707 | 3 | 707 | 0.005 | 0.702 | 0,71
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 0,71
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,71 |  | 0,707 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 71 | 7 | 0 | 0,71 | 2 | 71 | 0.05 | 0.66 | 0,7
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 0,7
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,71 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 8
Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,172235 | 5 | 5e-06 | 0.17223 |  | 0,1722
0.17223 | 0,17 | 6 decimal | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 21 | 2 | 0 | 0,17223469040821 | 14 | 17223469040821 | 5e-05 | 0.17218 | 0,1722
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 0,1722
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,1722 |  | 0,17223 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 0 | 0,1722 | 4 | 1722 | 0.0005 | 0.1717 | 0,172
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 0,172
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,172 |  | 0,1722 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 72 | 7 | 0 | 0,172 | 3 | 172 | 0.005 | 0.167 | 0,17
|  | 2 | 7 | [5 empty] | 0,17
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,17 |  | 0,172 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 17 | 0.05 | 0.12 | 0,2
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,17 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 0,187340 | 0 | 0 | 0.18734 |  | 0,1873
0.18734 | 0,19 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,187339742331 | 12 | 187339742331 | 5e-05 | 0.18729 | 0,1873
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,1873
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 14 | 2
4 Decimales
0,1873 |  | 0,18734 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,1873 | 4 | 1873 | 0.0005 | 0.1868 | 0,187
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,187
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,187 |  | 0,1873 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,187 | 3 | 187 | 0.005 | 0.182 | 0,19
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,19
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,19 |  | 0,187 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 19 | 1 | 0 | 0,19 | 2 | 19 | 0.05 | 0.14 | 0,2
|  | 9 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,19 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 11
Dato | Dato redondeado | 0,202914 | 4 | 4e-06 | 0.20291 |  | 0
0.20291 | 0 | 6 decimal | 4

## INCERTIDUMBRE
|  |  | correcciones debidas al Patrón, |  |  | correcciones debidas al Instrumento |  |  |  | INDCREDIUMBRE |  | 0
Lectura instrumento | Promedio lecturas patrón | δ(Pat)cal | δ(Pat)der | δ(Pat),int | δ(Inst)res | δ(Ins)hist | u(rep) | u(comb) | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
0 | 0 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0.29528 | 218.6388 | 2.0115 | 0.59397 | 0,59
20 | 20.1334 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.082125 | 0.14224 | 0.33789 | 76.0211 | 2.0334 | 0.68708 | 0,69
40 | 39.795 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.105 | 0.11453 | 0.33367 | 133.6784 | 2.019 | 0.67366 | 0,67
60 | 60.0589 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.029696 | 0.11731 | 0.31911 | 105.9333 | 2.0241 | 0.64592 | 0,65
80 | 79.6667 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.032001 | 0.089578 | 0.31023 | 164.6913 | 2.0154 | 0.62522 | 0,63
100 | 99.5043 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.087932 | 0.13013 | 0.33445 | 95.7646 | 2.0267 | 0.67782 | 0,68
120 | 119.235 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.028868 | 0.11462 | 0.14456 | 0.34818 | 81.0954 | 2.0313 | 0.70727 | 0,71
|  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3
|  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%

## MEDIDA
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE PRESIÓN
| MEDIDOS |  |  |  | CORREGIDOS
Equipo bajo prueba | 1 Lectura |  | 2 Lectura |  | 1 Lectura |  | 2 Lectura |  | Promedio |  | Error |  | Histerisis |  | Promedio | Error
| Subida | Bajada | Subida | Bajada | Subida | Bajada | Subida | Bajada | Subida | Bajada | Subida | Bajada | 1 Lectura | 2 Lectura
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8701e-09 | 2.8701e-09 | 2.8701e-09 | 2.8701e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 19.9 | 19.9 | 20.4684 | 19.9 | 19.9912 | 19.9912 | 20.5601 | 19.9912 | 20.2756 | 19.9912 | -0.27565 | 0.0088421 | 0 | 0.56898 | 20.1334 | -0.1334
40 | 39.9 | 39.6478 | 39.9 | 39.4234 | 39.9769 | 39.7252 | 39.9769 | 39.5012 | 39.9769 | 39.6132 | 0.023092 | 0.38682 | 0.25172 | 0.47574 | 39.795 | 0.20496
60 | 59.7 | 60.138 | 60.2423 | 60.0104 | 59.7369 | 60.174 | 60.2781 | 60.0467 | 60.0075 | 60.1104 | -0.0074856 | -0.11036 | 0.43713 | 0.23139 | 60.0589 | -0.058921
80 | 79.8 | 79.8 | 79.4207 | 79.6428 | 79.8006 | 79.8006 | 79.4219 | 79.6436 | 79.6112 | 79.7221 | 0.38876 | 0.27791 | 0 | 0.22171 | 79.6667 | 0.33334
100 | 99.6 | 99.6 | 99.1619 | 99.7721 | 99.5707 | 99.5707 | 99.1333 | 99.7425 | 99.352 | 99.6566 | 0.64801 | 0.3434 | 0 | 0.60921 | 99.5043 | 0.4957
120 | 119.4 | 119.2926 | 119.595 | 118.9066 | 119.3362 | 119.2291 | 119.5308 | 118.8439 | 119.4335 | 119.0365 | 0.56647 | 0.96352 | 0.10714 | 0.68696 | 119.235 | 0.765

## PATRON
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES
-9.505e-14 | PSI
8.2704e-11 | NOMINAL | MEDIDO | CORRECIÓN | Correcion estimada | Residuales | Residualales al cuadrado | Suma de residuales | N-M-1 | uiter
2.6983e-08 | 0 | 0 | 0 | 2.8701e-09 | -2.8701e-09 | 8.2376e-18 | 0 | 0 | 0
4.1435e-06 | 50.037 | 49.98 | 0.057 | 0.057 | -9.3929e-09 | 8.8226e-17
0.00031475 | 100.03 | 100.06 | -0.03 | -0.029999 | -5.1559e-07 | 2.6583e-13
0.0094033 | 150.03 | 150.18 | -0.15 | -0.14999 | -5.8071e-06 | 3.3723e-11
2.8701e-09 | 200.027 | 200.38 | -0.353 | -0.35297 | -3.2523e-05 | 1.0577e-09
| 250.02 | 250.44 | -0.42 | -0.41988 | -0.00012341 | 1.5229e-08
| 300.02 | 300.54 | -0.52 | -0.51963 | -0.00036748 | 1.3504e-07
[10 empty] | Unidades | x | x | Tipo
[10 empty] | mmHg | Si | Buen estado | Digital
[10 empty] | PSI | No | Mal estado | Análogo
EQUIPO PATRÓN
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Simulador de signos vitales
| Marca: |  |  |  |  | BC Biomedical
| Modelo: |  |  |  |  | NIBP-1020
| Serie: |  |  |  |  | 73581403 Rev AH
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2023-02-14
| No. Certificado: |  |  |  |  | L4015
| Incertidumbre NIBP: |  |  |  |  | 0.11
| Incertidumbre ECG: |  |  |  |  | 0.48
| Deriva NIBP |  |  |  |  | 0.5
| Deriva ECG |  |  |  |  | 0
| Resolución NIBP |  |  |  |  | 0.1
| Resolución ECG |  |  |  |  | 1
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2

## CERTIFICADO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2062-24
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  |  | MEDIDOR DE PRESION ENDOTRAQUEAL
| MARCA: |  |  |  |  | MEDIZINTECHNIK
| MODELO: |  |  |  |  | VBM
| SERIE: |  |  |  |  | 1631322
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  |  | 18755
| UBICACIÓN: |  |  |  |  | UCIA Quinto Piso
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |  | 2024-07-16
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |  | 2024-07-16
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  |  | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA
| NIT: |  |  |  |  | 901.352.353-3
| TELÉFONO: |  |  |  |  | 7466262
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CARRERA 15 # 10- ESQ.
| CIUDAD: |  |  |  |  | QUINDÍO-ARMENIA
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  |  | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2024-07-16
[6 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 3
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2062-24
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 24.65 |  | ± | 0.1 |  | 62.5 |  | ± | 3
|  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para manómetros BTM-P-037.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Simulador de signos vitales |  |  |  |  | 73581403 |  |  |  |  | 2026-02-12 |  |  | L5555
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JD2062-24
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Calibración de presión | [5 empty] | Intervalo de medición (cmH2O): |  |  |  |  | 20 a 120 |  | Resolución (cmH2O): |  | 1
|  |  | Equipo Patrón | [7 empty] | *cmH2O= Centímetros de agua
|  | Equipo bajo Prueba (cmH2O) | Lectura 1 |  |  |  | Lectura 2 |  |  |  | Histéresis
|  |  | Subida (cmH2O) |  | Bajada (cmH2O) |  | Subida (cmH2O) |  | Bajada (cmH2O) |  | Lectura 1 (cmH2O) |  | Lectura 2 (cmH2O)
|  | 0 | 2.8701e-09 |  | 2.8701e-09 |  | 2.8701e-09 |  | 2.8701e-09 |  | 0 |  | 0
|  | 20 | 19.9912 |  | 19.9912 |  | 20.5601 |  | 19.9912 |  | 0 |  | 0.56898
|  | 40 | 39.9769 |  | 39.7252 |  | 39.9769 |  | 39.5012 |  | 0.25172 |  | 0.47574
|  | 60 | 59.7369 |  | 60.174 |  | 60.2781 |  | 60.0467 |  | 0.43713 |  | 0.23139
|  | 80 | 79.8006 |  | 79.8006 |  | 79.4219 |  | 79.6436 |  | 0 |  | 0.22171
|  | 100 | 99.5707 |  | 99.5707 |  | 99.1333 |  | 99.7425 |  | 0 |  | 0.60921
|  | 120 | 119.3362 |  | 119.2291 |  | 119.5308 |  | 118.8439 |  | 0.10714 |  | 0.68696
|  | Promedio Patrón (cmH2O) |  | Equipo bajo prueba (cmH2O) |  |  | Error (cmH2O) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.59397 |  |  | 2.0115
|  | 20.1334 |  | 20 |  |  | -0.1334 |  |  | 0.68708 |  |  | 2.0334
|  | 39.795 |  | 40 |  |  | 0.20496 |  |  | 0.67366 |  |  | 2.019
|  | 60.0589 |  | 60 |  |  | -0.058921 |  |  | 0.64592 |  |  | 2.0241
|  | 79.6667 |  | 80 |  |  | 0.33334 |  |  | 0.62522 |  |  | 2.0154
|  | 99.5043 |  | 100 |  |  | 0.4957 |  |  | 0.67782 |  |  | 2.0267
|  | 119.235 |  | 120 |  |  | 0.765 |  |  | 0.70727 |  |  | 2.0313
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: | [5 empty] | N/A
Datos Suministrados por el cliente: | [5 empty] | N/A
Comentarios: | [5 empty] | N/A
Factor de conversión: | [5 empty] | 1 cmHO2 = 98,0665 Pa
*** FIN DEL CERTIFICADO ***