## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
BUEN ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante:
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit:
Fecha de calibración: | 0 |  | Telefono:
Fecha de emisión: | 0 |  | Dirección:
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad:
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | 0,828372 | 2 | 2e-06 | 0.82837 |  | 0,8284
0.82837 | 0,83 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 85 | 8 | 0 | 0,828371503936585 | 15 | 828371503936585 | 5e-05 | 0.82832 | 0,8284
|  | 5 | 8 | [5 empty] | 0,8284
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,8284 |  | 0,82837 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 84 | 8 | 0 | 0,8284 | 4 | 8284 | 0.0005 | 0.8279 | 0,828
|  | 4 | 8 | [5 empty] | 0,828
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,828 |  | 0,8284 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 28 | 2 | 0 | 0,828 | 3 | 828 | 0.005 | 0.823 | 0,83
|  | 8 | 2 | [5 empty] | 0,83
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,83 |  | 0,828 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 83 | 8 | 0 | 0,83 | 2 | 83 | 0.05 | 0.78 | 0,8
|  | 3 | 8 | [5 empty] | 0,8
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,8 |  | 0,83 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,8 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.3 | 1
|  | 8 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 2
Dato | Dato redondeado | 0,828372 | 2 | 2e-06 | 0.82837 |  | 0,8284
0.82837 | 0,83 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 85 | 8 | 0 | 0,828371503936585 | 15 | 828371503936585 | 5e-05 | 0.82832 | 0,8284
|  | 5 | 8 | [5 empty] | 0,8284
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,8284 |  | 0,82837 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 84 | 8 | 0 | 0,8284 | 4 | 8284 | 0.0005 | 0.8279 | 0,828
|  | 4 | 8 | [5 empty] | 0,828
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,828 |  | 0,8284 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 28 | 2 | 0 | 0,828 | 3 | 828 | 0.005 | 0.823 | 0,83
|  | 8 | 2 | [5 empty] | 0,83
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,83 |  | 0,828 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 83 | 8 | 0 | 0,83 | 2 | 83 | 0.05 | 0.78 | 0,8
|  | 3 | 8 | [5 empty] | 0,8
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,8 |  | 0,83 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,8 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.3 | 1
|  | 8 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 3
Dato | Dato redondeado | 0,828372 | 2 | 2e-06 | 0.82837 |  | 0,8284
0.82837 | 0,83 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 85 | 8 | 0 | 0,828371503936585 | 15 | 828371503936585 | 5e-05 | 0.82832 | 0,8284
|  | 5 | 8 | [5 empty] | 0,8284
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,8284 |  | 0,82837 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 84 | 8 | 0 | 0,8284 | 4 | 8284 | 0.0005 | 0.8279 | 0,828
|  | 4 | 8 | [5 empty] | 0,828
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,828 |  | 0,8284 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 28 | 2 | 0 | 0,828 | 3 | 828 | 0.005 | 0.823 | 0,83
|  | 8 | 2 | [5 empty] | 0,83
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,83 |  | 0,828 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 83 | 8 | 0 | 0,83 | 2 | 83 | 0.05 | 0.78 | 0,8
|  | 3 | 8 | [5 empty] | 0,8
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,8 |  | 0,83 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,8 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.3 | 1
|  | 8 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 4
Dato | Dato redondeado | 0,828372 | 2 | 2e-06 | 0.82837 |  | 0,8284
0.82837 | 0,83 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 85 | 8 | 0 | 0,828371503936585 | 15 | 828371503936585 | 5e-05 | 0.82832 | 0,8284
|  | 5 | 8 | [5 empty] | 0,8284
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,8284 |  | 0,82837 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 84 | 8 | 0 | 0,8284 | 4 | 8284 | 0.0005 | 0.8279 | 0,828
|  | 4 | 8 | [5 empty] | 0,828
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,828 |  | 0,8284 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 28 | 2 | 0 | 0,828 | 3 | 828 | 0.005 | 0.823 | 0,83
|  | 8 | 2 | [5 empty] | 0,83
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,83 |  | 0,828 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 83 | 8 | 0 | 0,83 | 2 | 83 | 0.05 | 0.78 | 0,8
|  | 3 | 8 | [5 empty] | 0,8
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,8 |  | 0,83 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,8 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.3 | 1
|  | 8 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato |  | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| FALSE | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Incertidumbre Expandida | #VALUE! | 6 decimal | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5e-05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | 23 | #VALUE!
4 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | 43,327110 | 0 | 0 | 43.3271 |  | 43,3271
43.3271 | 43 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 43 | 0,3271104437517 | 13 | 3271104437517 | 5e-05 | 43.3271 | 43,3271
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 43,3271
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 3
4 Decimales
43,3271 |  | 43,32711 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 71 | 7 | 43 | 0,3271 | 4 | 3271 | 0.0005 | 43.3266 | 43,327
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 43,327
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
43,327 |  | 43,3271 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 27 | 2 | 43 | 0,327 | 3 | 327 | 0.005 | 43.322 | 43,33
|  | 7 | 2 | [5 empty] | 43,33
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
43,33 |  | 43,327 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 33 | 3 | 43 | 0,33 | 2 | 33 | 0.05 | 43.28 | 43,3
|  | 3 | 3 | [5 empty] | 43,3
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
43,3 |  | 43,33 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,3 | 3 | 43 | 0,3 | 1 | 3 | 0.5 | 42.8 | 43
|  | 3 | 3 | [5 empty] | 43
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 3
DATO 7
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 8
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 9
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 10
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 11
|  | Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
|  | 0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
|  | 0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
|  | 0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
|  | 0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
|  | 0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 3 | 2

## MEDIDA
NIBP | [6 empty] | ECG
| Medidas del equipo bajo prueba | [6 empty] | Medidas del equipo bajo prueba
Patrón (mmHg) | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) | Lectura 4 (mmHg) | Promedio (mmHg) | Error (mmHg) | Patrón (Lat/min) | Lectura 1 (Lat/min) | Lectura 2 (Lat/min) | Lectura 3 (Lat/min) | Lectura 4 (Lat/min) |  | Promedio (Lat/min) |  | Error (Lat/min)
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 0
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 0
150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | -1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 0
200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | -2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | 240 |  | 0
250 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | -2
IBP 1 | [6 empty] | SPO2
| Medidas del equipo bajo prueba | [6 empty] | Medidas del equipo bajo prueba
Patrón (mmHg) | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) | Lectura 4 (mmHg) | Promedio (mmHg) | Error (mmHg) | Patrón (%) | Lectura 1 (%) | Lectura 2 (%) | Lectura 3 (%) | Lectura 4 (%) |  | Promedio (%) |  | Error (%)
50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | -1 | 80 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |  | 80.5 |  | 0.5
100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -1 | 85 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |  | 84.5 |  | -0.5
150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | -1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 0
200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | -2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 0
250 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | -2 | 99 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 |  | 0.5
IBP 2 | [6 empty] | ECG (SPO2)
| Medidas del equipo bajo prueba | [6 empty] | Medidas del equipo bajo prueba
Patrón (mmHg) | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) | Lectura 4 (mmHg) | Promedio (mmHg) | Error (mmHg) | Patrón (Lat/min) | Lectura 1 (Lat/min) | Lectura 2 (Lat/min) | Lectura 3 (Lat/min) | Lectura 4 (Lat/min) |  | Promedio (Lat/min) |  | Error (Lat/min)
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  | 1
100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 0
150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | -1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 0
200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | -1 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |  | 245 |  | 0
250 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | -2
TEMPERATURA 1 | [6 empty] | TEMPERATURA 2
Patrón (°C) | EBP (°C) | Error (°C) |  |  |  |  | Patrón (°C) | EBP (°C) | Error (°C)
33 | 32.9928 | -0.0072301 |  |  |  |  | 33 | 32.8928 | -0.10723
35 | 34.9991 | -0.00092384 |  |  |  |  | 35 | 35.0588 | 0.058765
37 | 37.046 | 0.045953 |  |  |  |  | 37 | 37.1011 | 0.10109 |  |  | CO
[12 empty] | Patrón CO |  | EBP (CO) |  | Error (CO2)
[12 empty] | 1 |  | 0.97184 |  | -0.028163
[12 empty] | 10 |  | 9.7201 |  | -0.27992
[12 empty] | 20 |  | 19.493 |  | -0.50702

## PATRON (hidden)
NIBP
| Nominal | Medido | Corrección | k | Correcion estimada | Residuales | N-M-1 | u interpolación
| -24.99 | -25.2 | 0.21 | 2 | #N/A | #N/A | 6 | 2.4495
| 9.99 | 10.4 | -0.41 | 2 | #N/A | #N/A
| 29.99 | 30.2 | -0.21 | 2 | #N/A | #N/A
| 49.99 | 50.2 | -0.21 | 2 | #N/A | #N/A
| 79.99 | 80.1 | -0.11 | 2 | #N/A | #N/A
EQUIPO PATRÓN
Equipo patrón: |  |  |  |  | Simulador de signos vitales
Marca: |  |  |  |  | BC Biomedical
Modelo: |  |  |  |  | NIBP-1020
Serie: |  |  |  |  | 73581403 Rev AH
Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2023-02-14
No. Certificado: |  |  |  |  | L4015
Incertidumbre NIBP: |  |  |  |  | 0.11
Incertidumbre ECG: |  |  |  |  | 0.48
Deriva NIBP |  |  |  |  | 0.5
Deriva ECG |  |  |  |  | 0
Resolución NIBP |  |  |  |  | 0.1
Resolución ECG |  |  |  |  | 1
Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN
Equipo patrón: |  |  |  |  | Termómetro
Marca: |  |  |  |  | No registra
Modelo: |  |  |  |  | No registra
Serie: |  |  |  |  | No registra
Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2023-05-02
No. Certificado: |  |  |  |  | CA00305-23
Incertidumbre Temperatura |  |  |  |  | 0.52
Deriva Temperatura: |  |  |  |  | 0.2
Resolución Temperatura: |  |  |  |  | 0.1
Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2
EQUIPO PATRÓN
Equipo patrón: |  |  |  |  | Simulador de SPO2
Marca: |  |  |  |  | BC Biomedical
Modelo: |  |  |  |  | FSX-1101
Serie: |  |  |  |  | 73021035
Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2023-02-13
No. Certificado: |  |  |  |  | L4013
Incertidumbre SPO2: |  |  |  |  | 2.3
Incertidumbre ECG: |  |  |  |  | 1.7
Deriva SPO2: |  |  |  |  | 0.8
Deriva ECG: |  |  |  |  | 1
Resolución ECG: |  |  |  |  | 1
Resolución SPO2: |  |  |  |  | 1
Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2

## INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE PRESIÓN NO INVASIVA
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
50 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
100 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
150 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
200 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
250 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
FUENTES DE INCERTIDUMBRE PRESIÓN INVASIVA 1
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
50 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 13.0958 | 13.1023 | 3.006 | 3.3068 | 43.3271
100 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FUENTES DE INCERTIDUMBRE PRESIÓN INVASIVA 2
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
#REF! | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
#REF! | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
37 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
0 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
0 | 0.055 | 0.28868 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.41295 | 418.4378 | 2.006 | 0.82837
FUENTES DE INCERTIDUMBRE ECG
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
30 | 0.24 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.47357 | 584.6058 | 2.0043 | 0.94917
60 | 0.24 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.47357 | 584.6058 | 2.0043 | 0.94917
120 | 0.24 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.47357 | 584.6058 | 2.0043 | 0.94917
240 | 0.24 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.47357 | 584.6058 | 2.0043 | 0.94917
FUENTES DE INCERTIDUMBRE ECG (SPO2)
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
30 | 0.85 | 0.57735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.1057 | 461.9758 | 2.0054 | 2.2173
60 | 0.85 | 0.57735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.1057 | 461.9758 | 2.0054 | 2.2173
120 | 0.85 | 0.57735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.1057 | 461.9758 | 2.0054 | 2.2173
245 | 0.85 | 0.57735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.1057 | 461.9758 | 2.0054 | 2.2173
FUENTES DE INCERTIDUMBRE SPO2
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
80 | 1.15 | 0.46188 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.3048 | 320.5592 | 2.0078 | 2.6198
85 | 1.15 | 0.46188 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.3048 | 320.5592 | 2.0078 | 2.6198
90 | 1.15 | 0.46188 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.3048 | 320.5592 | 2.0078 | 2.6198
95 | 1.15 | 0.46188 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.3048 | 320.5592 | 2.0078 | 2.6198
99 | 1.15 | 0.46188 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 1.3048 | 320.5592 | 2.0078 | 2.6198
FUENTES DE INCERTIDUMBRE TEMEPERATURA 1
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732
FUENTES DE INCERTIDUMBRE TEMPERATURA 2
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732
#REF! | 0.26 | 0.11547 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | 0 | 0.2874 | 287.339 | 2.0088 | 0.57732

## CERTIFICADO
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  | 0
| MARCA: |  |  |  | 0
| MODELO: |  |  |  | 0
| SERIE: |  |  |  | 0
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  | 0
| UBICACIÓN: |  |  |  | 0
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  | 0
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  | 0
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  | 0
| NIT: |  |  |  | 0
| TELÉFONO: |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN: |  |  |  | 0
| CIUDAD: |  |  |  | 0
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[5 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 0
[5 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 5
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 24.3 | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de Student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para monitores de signos vitales BTM-P-004.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Simulador de signos vitales |  |  |  | 73581403 |  |  |  |  | 2026-02-12 |  |  | L5555
Simulador de SPO2 |  |  |  | 73021035 |  |  |  |  | 2026-02-11 |  |  | L5548
Termómetro |  |  |  | 230310997 |  |  |  |  | 2026-02-02 |  |  | 319239_A 319239_B
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Calibración de presión no invasiva |  |  |  |  | Intervalo de medición (mmHg): |  |  |  |  | 50 a 250 |  | Resolución (mmHg): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *mmHg = Milímetros de Mercurio
Patrón (mmHg) |  | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) |  | Lectura 4 (mmHg) |  | Promedio (mmHg) |  | Error (mmHg) |  | Incertidumbre Expandida ± (mmHg) |  | k
50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0.82837 |  | 2.006
100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0.82837 |  | 2.006
150 |  | 149 | 149 | 149 |  | 149 |  | 149 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
200 |  | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | 198 |  | -2 |  | 0.82837 |  | 2.006
250 |  | 248 | 248 | 248 |  | 248 |  | 248 |  | -2 |  | 0.82837 |  | 2.006
Calibración de presión invasiva 1 |  |  |  |  | Intervalo de medición (mmHg): |  |  |  |  | 50 a 250 |  | Resolución (mmHg): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *mmHg = Milímetros de Mercurio
Patrón (mmHg) |  | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) |  | Lectura 4 (mmHg) |  | Promedio (mmHg) |  | Error (mmHg) |  | Incertidumbre Expandida ± (mmHg) |  | k
50 |  | 49 | 49 | 49 |  | 49 |  | 49 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
100 |  | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
150 |  | 149 | 149 | 149 |  | 149 |  | 149 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
200 |  | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | 198 |  | -2 |  | 0.82837 |  | 2.006
250 |  | 248 | 248 | 248 |  | 248 |  | 248 |  | -2 |  | 0.82837 |  | 2.006
Calibración de presión invasiva 2 |  |  |  |  | Intervalo de medición (mmHg): |  |  |  |  | 50 a 250 |  | Resolución (mmHg): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *mmHg = Milímetros de Mercurio
Patrón (mmHg) |  | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) |  | Lectura 4 (mmHg) |  | Promedio (mmHg) |  | Error (mmHg) |  | Incertidumbre Expandida ± (mmHg) |  | k
50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0.82837 |  | 2.006
100 |  | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
150 |  | 149 | 149 | 149 |  | 149 |  | 149 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
200 |  | 199 | 199 | 199 |  | 199 |  | 199 |  | -1 |  | 0.82837 |  | 2.006
250 |  | 248 | 248 | 248 |  | 248 |  | 248 |  | -2 |  | 0.82837 |  | 2.006
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
Calibración de frecuencia cardiaca |  |  |  |  | Intervalo de medición (Lat/min): |  |  |  |  | 30 a 240 |  | Resolución (Lat/min): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *Lat/min= Latidos por minuto
Patrón (Lat/min) |  | Lectura 1 (Lat/min) | Lectura 2 (Lat/min) | Lectura 3 (Lat/min) |  | Lectura 4 (Lat/min) |  | Promedio (Lat/min) |  | Error (Lat/min) |  | Incertidumbre Expandida ± (Lat/min) |  | k
30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0.94917 |  | 2.0043
60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0.94917 |  | 2.0043
120 |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0.94917 |  | 2.0043
240 |  | 240 | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0.94917 |  | 2.0043
Calibración de frecuencia cardiaca (SPO2) |  |  |  |  | Intervalo de medición (Lat/min): |  |  |  |  | 30 a 245 |  | Resolución (Lat/min): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *Lat/min= Latidos por minuto
Patrón (Lat/min) |  | Lectura 1 (Lat/min) | Lectura 2 (Lat/min) | Lectura 3 (Lat/min) |  | Lectura 4 (Lat/min) |  | Promedio (Lat/min) |  | Error (Lat/min) |  | Incertidumbre Expandida ± (Lat/min) |  | k
30 |  | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 1 |  | 2.2173 |  | 2.0054
60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 2.2173 |  | 2.0054
120 |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 2.2173 |  | 2.0054
245 |  | 245 | 245 | 245 |  | 245 |  | 245 |  | 0 |  | 2.2173 |  | 2.0054
Calibración de saturación de oxígeno |  |  |  |  | Intervalo de medición (%): |  |  |  |  | 80 a 99 |  | Resolución (%): |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *%= Porcentaje de Oxígeno
Patrón (%) |  | Lectura 1 (%) | Lectura 2 (%) | Lectura 3 (%) |  | Lectura 4 (%) |  | Promedio (%) |  | Error (%) |  | Incertidumbre Expandida ± (%) |  | k
80 |  | 80.5 | 80.5 | 80.5 |  | 80.5 |  | 80.5 |  | 0.5 |  | 2.6198 |  | 2.0078
85 |  | 84.5 | 84.5 | 84.5 |  | 84.5 |  | 84.5 |  | -0.5 |  | 2.6198 |  | 2.0078
90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 0 |  | 2.6198 |  | 2.0078
95 |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 0 |  | 2.6198 |  | 2.0078
99 |  | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 |  | 99.5 |  | 0.5 |  | 2.6198 |  | 2.0078
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
Calibración de temperatura 1 |  |  |  |  | Intervalo de medición (°C): |  |  |  |  | 33 a 37 |  | Resolución (°C): |  | 0.1
|  |  | Patrón (°C) | EBP (°C) |  | Error (°C) |  | Incertidumbre Expandida ± (°C) |  |  | k
|  |  | 33 | 32.9928 |  | -0.0072301 |  | 0.6 |  |  | 2 | * EBP= Equipo bajo prueba
|  |  | 35 | 34.9991 |  | -0.00092384 |  | 0.6 |  |  | 2 | * °C= Grados Celcius
|  |  | 37 | 37.046 |  | 0.045953 |  | 0.6 |  |  | 2
Calibración de temperatura 2 |  |  |  |  | Intervalo de medición (°C): |  |  |  |  | 33 a 37 |  | Resolución (°C): |  | 0.1
|  |  | Patrón (°C) | EBP (°C) |  | Error (°C) |  | Incertidumbre Expandida ± (°C) |  |  | k
|  |  | 33 | 32.8928 |  | -0.10723 |  | 0.6 |  |  | 2 | * EBP= Equipo bajo prueba
|  |  | 35 | 35.0588 |  | 0.058765 |  | 0.6 |  |  | 2 | * °C= Grados Celcius
|  |  | 37 | 37.1011 |  | 0.10109 |  | 0.6 |  |  | 2
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: |  |  |  |  | N/A
Datos suministrados por el cliente: |  |  |  |  | N/A
Comentarios: |  |  |  |  | N/A
Factor de conversión: |  |  |  |  | 1 mmHg = 133,3224 Pa |  |  |  | Kelvin= °C+ 273,15
*** FIN DEL CERTIFICADO ***