## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio (instalaciones del cliente)
Instrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
NEVERA | SUPERNORDICO | NO REGISTRA | AE4430YS | ALIMENTOS | 9545 | JS5768-26 | 2026-03-23
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio (instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | CLÍNICA PALERMO
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 860006745
Fecha de calibración: | 2026-03-23 |  | Teléfono: | 5727777
Fecha de emisión: | 2026-03-23 |  | Dirección: | CALLE 45 C # 22-02
Temperatura mínima: | 23.4501 |  | Ciudad: | BOGOTÁ
Temperatura máxima: | 24.011
Humedad Mínima: | 62
Humedad Máxima: | 65.146
Calibración realizada por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 2
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 3
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 4
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 5
Dato |  | 22,507260 | 0 | 0 | 22.5073 |  | 22,5073
22.5073 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| 23 | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 22 | 0,50726 | 5 | 50726 | 5e-05 | 22.5072 | 22,5073
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 22,5073
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 8 | 3
4 Decimales
22,5073 |  | 22,50726 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 22 | 0,5073 | 4 | 5073 | 0.0005 | 22.5068 | 22,507
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 22,507
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
22,507 |  | 22,5073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 22 | 0,507 | 3 | 507 | 0.005 | 22.502 | 22,51
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 22,51
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
22,51 |  | 22,507 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 51 | 5 | 22 | 0,51 | 2 | 51 | 0.05 | 22.46 | 22,5
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 22,5
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
22,5 |  | 22,51 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,5 | 2 | 22 | 0,5 | 1 | 5 | 0.5 | 22 | 23
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 23
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 3
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 7
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 8
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,172235 | 5 | 5e-06 | 0.17223 |  | 0,1722
0.17223 | 0,17 | 6 decimal | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 21 | 2 | 0 | 0,17223469040821 | 14 | 17223469040821 | 5e-05 | 0.17218 | 0,1722
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 0,1722
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,1722 |  | 0,17223 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 0 | 0,1722 | 4 | 1722 | 0.0005 | 0.1717 | 0,172
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 0,172
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,172 |  | 0,1722 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 72 | 7 | 0 | 0,172 | 3 | 172 | 0.005 | 0.167 | 0,17
|  | 2 | 7 | [5 empty] | 0,17
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,17 |  | 0,172 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 17 | 0.05 | 0.12 | 0,2
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,17 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 0,187340 | 0 | 0 | 0.18734 |  | 0,1873
0.18734 | 0,19 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,187339742331 | 12 | 187339742331 | 5e-05 | 0.18729 | 0,1873
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,1873
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 14 | 2
4 Decimales
0,1873 |  | 0,18734 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,1873 | 4 | 1873 | 0.0005 | 0.1868 | 0,187
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,187
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,187 |  | 0,1873 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,187 | 3 | 187 | 0.005 | 0.182 | 0,19
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,19
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,19 |  | 0,187 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 19 | 1 | 0 | 0,19 | 2 | 19 | 0.05 | 0.14 | 0,2
|  | 9 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,19 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 11
Dato | Dato redondeado | 0,202914 | 4 | 4e-06 | 0.20291 |  | 0
0.20291 | 0 | 6 decimal | 4

## CERTIFICADO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  |  | NEVERA
| MARCA: |  |  |  |  | SUPERNORDICO
| MODELO: |  |  |  |  | NO REGISTRA
| SERIE: |  |  |  |  | AE4430YS
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  |  | 9545
| UBICACIÓN: |  |  |  |  | ALIMENTOS
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |  | 2026-03-23
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |  | 2026-03-23
DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  |  | CLÍNICA PALERMO
| NIT: |  |  |  |  | 860006745
| TELÉFONO: |  |  |  |  | 5727777
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CALLE 45 C # 22-02
| CIUDAD: |  |  |  |  | BOGOTÁ
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  |  | CALIFICADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2026-03-23
[6 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 10
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la validación. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 23.7305 |  | ± | 0.5609 |  | 63.573 |  | ± | 3.146
|  |  | La validación fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo con la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
La calificación se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para Refrigeradores BTM-P-050.
TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Datalogger de Temperatura 4 Sondas |  |  |  |  | 230310997 |  |  |  |  | 2026-02-02 |  |  | 319239_A 319239_B 319240_A 319240_B 319241_A 319241_B 319241_A 319242_B
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
1. OBJETIVO
El diseño del presente sistema de calificación se realizó con el fin de documentar los resultados obtenidos durante la calificación del funcionamiento de refrigeradores y congeladores en condiciones de operaciones normales, por medio del monitoreo de temperatura con el equipo cargado, comparando los resultados contra criterios de aceptación definidos por el cliente.
2. ALCANCE
El propósito de la calificación es comprobar la eficacia de la refrigeración y la repetitividad de su operación; mediante la aplicación de tres protocolos (instalación, operación y desempeño).
3. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
Este proceso busca determinar la idoneidad del lugar de instalación, las características físicas del equipo y condiciones en las que se encuentra.
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Indicador de temperatura: |  |  |  | Digital
Control de temperatura: |  |  |  | 4 °C
Rango de operación: |  |  |  | 2 °C a 8°C
Tensión de operación: |  |  |  | 120 V
Capacidad volumétrica:
3.2 COMPONENTES DEL EQUIPO
ACCESORIO |  |  |  |  | RESULTADO |  |  |  | OBSERVACIONES
Chasis/Carcasa |  |  |  |  | PASA
Cables/Sensores |  |  |  |  | PASA
Puerta |  |  |  |  | PASA
Indicador/ Display |  |  |  |  | PASA
Alarmas |  |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
3.2 INSTALACIÓN FÍSICA Y ELÉCTRICA:
CRITERIO | [12 empty] | RESULTADO
El panel de control se encuentra debidamente instalado y operando. | [12 empty] | PASA
El equipo se encuentra totalmente nivelado sobre una superficie plana. | [12 empty] | PASA
La compuerta, empaque y bisagras se encuentran debidamente instaladas, garantizando la hermeticidad adecuada para la operación y desempeño del equipo. | [12 empty] | PASA
La cámara se encuentra libre de soldaduras y en condiciones adecuadas. | [12 empty] | PASA
El voltaje de la red eléctrica donde se encuentra conectado el equipo, es acorde al requerimiento de este según ficha técnica. | [12 empty] | PASA
Cuenta con instalación eléctrica de 3 pines y polo a tierra. | [12 empty] | PASA
El cable de red se encuentra en buen estado, sin peladuras ni quiebres. | [12 empty] | PASA
5. CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)
La calificación de operación de un refrigerador o congelador es una evaluación sistemática para determinar cómo está funcionando el aparato en términos de eficiencia, rendimiento y condiciones generales. Este proceso suele implicar revisar varios aspectos clave para asegurar que el equipo funcione correctamente y cumpla con los estándares esperados.
5.1 DESCONEXIÓN ELÉCTRICA
Esta prueba evalúa el comportamiento del equipo ante una pérdida de suministro eléctrico. Se inicia desde la condición de estabilidad de temperatura por un tiempo máximo de 15 minutos o hasta que la temperatura salga del rango (lo que primero ocurra), con el fin de conservar la cadena de frío de la carga almacenada.
Hora de desconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 8:35
Hora de reconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 8:50
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
RESULTADOS
Datalogger |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  | Inicial |  | Final |  | Promedio
1 |  | 3.4327 |  | 3.9988 |  | 3.7157 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  | 3.0053 |  | 4.3603 |  | 3.6828 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  | 3.0124 |  | 4.1643 |  | 3.5884 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  | 3.8049 |  | 3.739 |  | 3.7719 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en Cámara °C
|  | Inicial |  |  | Final |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  | 3.3138 |  |  | 4.0656 |  |  | 0.75176 |  |  | En rango
Gráfica de Desconexión eléctrica
5.2 APERTURA DE PUERTA
Esta prueba se realiza dentro de la zona estable del equipo. Se inicia con la apertura de la puerta hasta que la temperatura salga del rango o hasta que hayan transcurrido 5 minutos (lo que primero ocurra), posteriormente se cierra la puerta.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
Hora de desconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 9:05
Hora de reconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 9:10
RESULTADOS
Datalogger |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  | Inicial |  | Final |  | Promedio
1 |  | 3.4327 |  | 5.9066 |  | 4.6697 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  | 2.9447 |  | 6.0972 |  | 4.5209 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  | 3.4419 |  | 6.1231 |  | 4.7825 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  | 3.4299 |  | 5.3282 |  | 4.379 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en Cámara °C
|  | Inicial |  |  | Final |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  | 3.3123 |  |  | 5.8638 |  |  | 2.5515 |  |  | En rango
Gráfica de apertura de puerta
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
6. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)
Esta prueba pretende comprobar la efectividad y reproducibilidad del proceso, bajo condiciones normales de operación y bajo límites de operación.
6.1 DISTRIBUCIÓN DE CALOR
En esta prueba se ubican los registradores de temperatura al interior del equipo con carga. La prueba se realiza en un periodo de tiempo determinado para analizar el comportamiento de la temperatura dentro de la cámara y en los productos que son almacenados en el equipo.
Hora de desconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 9:25
Hora de reconexión |  |  | 2026-03-23 |  |  | 15:25
RESULTADOS
Datalogger |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  | Mínima |  | Máxima |  | Promedio
1 |  | 2.5658 |  | 4.4147 |  | 3.4902 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  | 2.63 |  | 4.9332 |  | 3.7816 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  | 2.633 |  | 4.5157 |  | 3.5744 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  | 2.4471 |  | 4.3621 |  | 3.4046 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en Cámara °C
|  | Mínima |  |  | Máxima |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  | 2.569 |  |  | 4.5564 |  |  | 1.9875 |  |  | En rango
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
Gráfica de prueba de desempeño
7. CALIBRACIÓN DE INDICADOR DE TEMPERATURA
|  | Lectura (°C) |  | Patrón (°C) |  | Indicador (°C) |  | Error (°C) |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
|  | 1 |  | 2.4704 |  | 3.0445 |  | 0.57407 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 2 |  | 2.5062 |  | 3.067 |  | 0.56076 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 3 |  | 2.6041 |  | 2.8802 |  | 0.27608 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 4 |  | 2.568 |  | 2.7594 |  | 0.19131 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 5 |  | 2.5742 |  | 2.8854 |  | 0.31114 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 6 |  | 2.594 |  | 3.1432 |  | 0.54922 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 7 |  | 2.5133 |  | 2.8455 |  | 0.33213 |  | 0.56 |  |  | 2
|  | 8 |  | 2.5372 |  | 2.8241 |  | 0.2869 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  |  | Promedio Patrón °C |  |  | Promedio indicador °C |  |  | Promedio Error °C
|  |  |  | 2.5459 |  |  | 2.9311 |  |  | 0.3852
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
8. RECALIFICACIÓN
Criterios para recalificación
El instrumento debe calificar de nuevo cuando:
Se cumpla la fecha establecida de recalificación.
Se realice una modificación o cambio de los parámetros del controlador de temperatura.
Se realicen cambios y/o modificaciones de partes en el equipo que alteren el desempeño del mismo.
Se realice cambio de ubicación del equipo.
Se realice mantenimiento correctivo del medio isotérmico.
Se presente escepticismo en las mediciones vistas en el medio isotérmico
9. CONCLUSIONES
* La temperatura promedio de la cámara se mantiene en el rango establecido por el cliente (2°C a 8°C).
* El equipo no se sale del rango durante los 15 minutos de desconexión eléctrica ni luego de una apertura de puerta de 5 minutos.
* El equipo se encuentra funcionando de manera óptima de acuerdo con las pruebas realizadas.
10. RECOMENDACIONES
Descripción | [8 empty] | Si |  | No
Ajustar límite superior | [10 empty] | x
Ajustar límite inferior | [10 empty] | x
Ajustar el valor de Set Point o punto fijo | [10 empty] | x
Ajustar el tiempo de descongelamiento | [10 empty] | x
Revisar los sensores de temperatura | [10 empty] | x
Realizar seguimiento a temperatura con termómetro. | [8 empty] | x
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5768-26
11. ANEXOS
ANEXO 1. UBICACIÓN ESPACIAL
4
3
2
1
|  | Sensor 1 °C |  |  | Sensor 2 °C |  |  | Sensor 3 °C |  |  | Sensor 4 °C
|  | 3.4902 |  |  | 3.7816 |  |  | 3.5744 |  |  | 3.4046
*** FIN DEL CERTIFICADO ***

## DATOS
PRUEBA DE DESEMPEÑO
| Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4 | D
9:25 | 3.5 | 3.844 | 3.582 | 3.2725
9:45 | 4.1742 | 4.6814 | 4.2107 | 3.9254
10:05 | 3.6164 | 3.9838 | 3.702 | 3.378
10:25 | 4.4147 | 4.8344 | 4.3202 | 4.3621
10:45 | 3.6651 | 4.0763 | 3.7439 | 3.4626
11:05 | 4.3144 | 4.7431 | 4.3279 | 4.0413
11:25 | 4.1797 | 4.5795 | 4.138 | 3.8859
11:45 | 2.7973 | 3.1568 | 2.9482 | 2.5598
12:05 | 3.8041 | 4.2497 | 3.8836 | 3.6326
12:25 | 3.4139 | 3.7491 | 3.5073 | 3.1536
12:45 | 2.9639 | 3.1714 | 3.0622 | 2.8043
13:05 | 3.2549 | 3.6171 | 3.3086 | 3.0469
13:25 | 3.4327 | 3.7732 | 3.5013 | 3.2007
13:45 | 2.5658 | 2.63 | 2.633 | 2.4471
14:05 | 3.27 | 3.6244 | 3.3177 | 3.0828
14:25 | 4.3375 | 4.9224 | 4.5157 | 4.2103
14:45 | 4.036 | 4.3283 | 4.075 | 3.7859 |  | S
15:05 | 3.5899 | 3.9656 | 3.6805 | 3.3488
15:25 | 4.3825 | 4.9332 | 4.4266 | 4.0041
Prueba de desconexión eléctrica
HORA | Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4
8:35 | 3.4327 | 3.0053 | 3.0124 | 3.8049
8:36 | 3.4707 | 3.8153 | 3.5542 | 3.2402
8:37 | 3.5627 | 3.9025 | 3.652 | 3.3257
8:38 | 3.5642 | 3.8964 | 3.6386 | 3.3427
8:39 | 3.627 | 3.9495 | 3.7337 | 3.4206
8:40 | 3.6611 | 3.9879 | 3.7182 | 3.4545
8:41 | 3.738 | 4.0523 | 3.7883 | 3.5445
8:42 | 3.784 | 4.1142 | 3.8543 | 3.5639
8:43 | 3.8113 | 4.2128 | 3.8461 | 3.5794
8:44 | 3.8519 | 4.1585 | 3.918 | 3.6686
8:45 | 3.896 | 4.1905 | 4.0464 | 3.6645
8:46 | 3.9038 | 4.1724 | 3.9125 | 3.7401
8:47 | 3.9107 | 4.232 | 4.0451 | 3.6943
8:48 | 3.9256 | 4.2578 | 4.0081 | 3.6495
8:49 | 3.9666 | 4.4 | 3.9755 | 3.7999
8:50 | 3.9988 | 4.3603 | 4.1643 | 3.739
Prueba de apertura de puerta
HORA | Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4
9:05 | 3.4327 | 2.9447 | 3.4419 | 3.4299
9:06 | 3.5844 | 3.0239 | 3.6608 | 3.3554
9:06 | 3.8489 | 4.2255 | 3.9186 | 3.6831
9:06 | 4.1042 | 4.5639 | 4.2908 | 3.931
9:07 | 4.2453 | 4.5485 | 4.4303 | 3.8787
9:07 | 4.502 | 4.9201 | 4.7471 | 4.4214
9:07 | 4.6048 | 4.8335 | 4.8007 | 4.1974
9:08 | 4.8884 | 4.9598 | 5.0565 | 4.4769
9:08 | 4.8904 | 5.0457 | 5.0088 | 4.5314
9:08 | 4.9008 | 5.4503 | 4.7056 | 4.6466
9:09 | 4.9257 | 5.4977 | 4.9653 | 4.658
9:09 | 5.1276 | 5.2677 | 5.1974 | 4.9106
9:09 | 5.3743 | 5.6365 | 5.2789 | 5.3412
9:10 | 5.5788 | 5.9416 | 5.7405 | 5.6374
9:10 | 5.823 | 6.1321 | 6.0835 | 5.9375
9:10 | 5.9066 | 6.0972 | 6.1231 | 5.3282