## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante:
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit:
Fecha de calibración: | 0 |  | Telefono:
Fecha de emisión: | 0 |  | Dirección:
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad:
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 2
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 3
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 4
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 5
Dato |  | 22,507260 | 0 | 0 | 22.5073 |  | 22,5073
22.5073 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| 23 | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 22 | 0,50726 | 5 | 50726 | 5e-05 | 22.5072 | 22,5073
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 22,5073
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 8 | 3
4 Decimales
22,5073 |  | 22,50726 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 22 | 0,5073 | 4 | 5073 | 0.0005 | 22.5068 | 22,507
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 22,507
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
22,507 |  | 22,5073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 22 | 0,507 | 3 | 507 | 0.005 | 22.502 | 22,51
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 22,51
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
22,51 |  | 22,507 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 51 | 5 | 22 | 0,51 | 2 | 51 | 0.05 | 22.46 | 22,5
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 22,5
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
22,5 |  | 22,51 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,5 | 2 | 22 | 0,5 | 1 | 5 | 0.5 | 22 | 23
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 23
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 3
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 7
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 8
Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,172235 | 5 | 5e-06 | 0.17223 |  | 0,1722
0.17223 | 0,17 | 6 decimal | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 21 | 2 | 0 | 0,17223469040821 | 14 | 17223469040821 | 5e-05 | 0.17218 | 0,1722
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 0,1722
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,1722 |  | 0,17223 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 0 | 0,1722 | 4 | 1722 | 0.0005 | 0.1717 | 0,172
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 0,172
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,172 |  | 0,1722 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 72 | 7 | 0 | 0,172 | 3 | 172 | 0.005 | 0.167 | 0,17
|  | 2 | 7 | [5 empty] | 0,17
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,17 |  | 0,172 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 17 | 0.05 | 0.12 | 0,2
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,17 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 0,187340 | 0 | 0 | 0.18734 |  | 0,1873
0.18734 | 0,19 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,187339742331 | 12 | 187339742331 | 5e-05 | 0.18729 | 0,1873
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,1873
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 14 | 2
4 Decimales
0,1873 |  | 0,18734 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,1873 | 4 | 1873 | 0.0005 | 0.1868 | 0,187
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,187
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,187 |  | 0,1873 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,187 | 3 | 187 | 0.005 | 0.182 | 0,19
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,19
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,19 |  | 0,187 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 19 | 1 | 0 | 0,19 | 2 | 19 | 0.05 | 0.14 | 0,2
|  | 9 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,19 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 11
Dato | Dato redondeado | 0,202914 | 4 | 4e-06 | 0.20291 |  | 0
0.20291 | 0 | 6 decimal | 4

## INCERTIDUMBRE
|  |  | correcciones debidas al Patrón, |  |  | correcciones debidas al Instrumento |  |  |  | INDCREDIUMBRE |  | 0
Lectura instrumento | Promedio lecturas patrón | δ(Pat)cal | δ(Pat)der | δ(Pat),int | δ(Inst)res | δ(Ins)hist | u(rep) | u(comb) | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3
|  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%

## MEDIDA
Digital | PASA
Análogo | FALLA
No tiene

## CERTIFICADO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  |  | 0
| MARCA: |  |  |  |  | 0
| MODELO: |  |  |  |  | 0
| SERIE: |  |  |  |  | 0
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  |  | 0
| UBICACIÓN: |  |  |  |  | 0
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |  | 0
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |  | 0
DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  |  | 0
| NIT: |  |  |  |  | 0
| TELÉFONO: |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  | 0
| CIUDAD: |  |  |  |  | 0
Este certificado expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas. No podrá reproducirse total ni parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. Cuando se autorice su reproducción, deberá hacerse en su totalidad para garantizar que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados consignados en este certificado corresponden al momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. no se responsabiliza por los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de calibrar sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable de la manera en que la información suministrada por el cliente pueda afectar los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  |  | VALIDADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 0
[6 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 13
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. registra las condiciones ambientales de humedad y temperatura, tomando los valores máximos y mínimos alcanzados durante la ejecución de la validación. A continuación, se presentan el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 24.3 |  | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  | La validación fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura «k». La probabilidad de cobertura debe ser aproximadamente del 95 % y no inferior a este valor. La incertidumbre de medición se ha estimado con un nivel de confianza del 95,45 %, empleando una distribución t de Student. Cuando se realiza una declaración de cumplimiento, el laboratorio toma como referencia las especificaciones del fabricante, la norma o los requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos es ¦Error¦ + U ≤ EMP, según la norma ASME B89.7.3.1. Si se cumple esta condición, la medición se considera conforme y se registra como «PASA»; en caso contrario, se registra como «FALLA». El laboratorio no determina la probabilidad de una aceptación falsa o de un rechazo falso; sin embargo, esta puede calcularse de acuerdo con el numeral 8 de la guía JCGM 106:2012.
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN
La validación se ejecutó mediante el método de comparación directa con un patrón de referencia, de acuerdo con el procedimiento interno para autoclaves BTM-P-025.
TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena documentada de calibraciones referidas a patrones primarios de medida. Esta vinculación se logra mediante el uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
DATALOGGERS DE TEMPERATURA |  |  |  |  | T29020 - T39340 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | NC-25-05-23-127 NC-25-08-05-114
DATALOGGER DE PRESIÓN |  |  |  |  | T35841 |  |  |  |  | 2025-07-22 |  |  | NC-25-08-05-036
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
1. OBJETIVO
El presente sistema de validación se diseñó con el fin de evidenciar que el proceso de esterilización evaluado sea conforme y eficaz para la esterilización de los productos.
2. ALCANCE
El propósito de la validación es comprobar la eficacia de la esterilización y la repetitividad de su operación mediante la aplicación de tres protocolos: instalación, operación y desempeño.
3. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
» NTC 4618. Validación de autoclaves de calor húmedo.
» NTC 4954. Esterilizadores de vapor para hospitales.
» GTC 130. Esterilización de productos para la salud: indicadores biológicos.
» Resolución 2183 de 2004. Manual de buenas prácticas de esterilización.
» ISO 17665-1. Esterilización por vapor.
4. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
Este proceso busca determinar la idoneidad del lugar de instalación, las características físicas del esterilizador y las condiciones en las que se encuentra.
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
|  | Indicador de temperatura: |  |  |  | Digital
|  | Indicador de presión: |  |  |  | Analógico
|  | Indicador de tiempo: |  |  |  | Digital
|  | Método de esterilización: |  |  |  | Calor húmedo
|  | Tensión de operación: |  |  |  | 120 |  |  | V
|  | Capacidad volumétrica: | [6 empty] | Litros
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
4.2 INSTALACIÓN FÍSICA Y ELÉCTRICA:
CRITERIO | [12 empty] | RESULTADO
El panel de control se encuentra debidamente instalado y operando en cada etapa del proceso. | [12 empty] | PASA
El esterilizador se encuentra totalmente nivelado sobre una superficie plana. | [12 empty] | PASA
El esterilizador se encuentra a una altura adecuada para facilitar su manejo por parte del operador (aproximadamente 80 cm). | [12 empty] | PASA
La compuerta, empaque y bisagras se encuentran debidamente instaladas, garantizando la hermeticidad adecuada para la operación y desempeño del equipo. | [12 empty] | PASA
La cámara se encuentra libre de soldaduras y en condiciones adecuadas. | [12 empty] | PASA
El indicador de presión se encuentra ubicado de manera visible. | [12 empty] | PASA
El esterilizador cuenta con temporizador, alarmas visuales y sonoras. | [12 empty] | PASA
El esterilizador cuenta con válvula de drenaje y seguridad para eventos de sobrepresión. | [12 empty] | PASA
El voltaje de la red eléctrica a la que está conectado el equipo es acorde con sus requerimientos, según la ficha técnica. | [12 empty] | PASA
Cuenta con una instalación eléctrica de tres pines y polo a tierra. | [12 empty] | PASA
El cable de red se encuentra en buen estado, sin peladuras ni quiebres. | [12 empty] | PASA
4.3 COMPONENTES DEL EQUIPO
ACCESORIO |  |  |  |  | RESULTADO |  |  |  | OBSERVACIONES
Chasis/Carcasa |  |  |  |  | PASA
Cables/Sensores |  |  |  |  | PASA
Puerta |  |  |  |  | PASA
Soporte de base |  |  |  |  | PASA
Válvula de seguridad |  |  |  |  | PASA
Indicador/display |  |  |  |  | PASA
Controles e interruptores |  |  |  |  | PASA
Alarmas |  |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
5. CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) CICLO DE 121 °C
Mediante esta prueba se establece el comportamiento de los parámetros operacionales del equipo y se califica su rendimiento durante un ciclo sin carga.
5.1 PROCEDIMIENTO:
» Programe los equipos patrón de medición y ubíquelos dentro de la cámara de esterilización, verificando que no entren en contacto con las paredes interiores.
» Cierre el esterilizador correctamente y verifique que quede completamente sellado para evitar fugas.
» Inicie el ciclo de operación de acuerdo con el manual del fabricante.
» Cuando el equipo alcance el periodo estable, registre cada minuto los valores de temperatura y presión que muestra la pantalla del esterilizador, especificando la hora en que se tomó cada medición.
» Una vez finalizado el ciclo de esterilización, retire los equipos patrón de medición y descargue los datos para su análisis. Realice, como mínimo, tres ciclos con el mismo procedimiento.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
5.2 | PARÁMETROS PROGRAMADOS EN EL CICLO
Temperatura programada | [6 empty] | °C
Presión en la cámara | [6 empty] | Bar
Tiempo de esterilización | [6 empty] | min
Tiempo de secado | [6 empty] | min
5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Temperatura promedio (°C) |  |  |  | Desviación ST
| #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Promedio (Bar) |  |  |  | Desviación ST
| #REF! |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Promedio Patrón (°C) |  | Equipo bajo prueba (°C) |  |  | Error (°C) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
| #REF! |  | 124 |  |  | #REF! |  |  | 0.4 |  |  | 2
| Promedio Patrón (Bar) |  | Equipo bajo prueba (Bar) |  |  | Error (Bar) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
| #REF! |  | 2 |  |  | #REF! |  |  | 0.06 |  |  | 2
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Diferencia (°C)
| #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Diferencia (Bar)
| #REF! |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
» Los datos registrados anteriormente corresponden únicamente al periodo estable de esterilización.
» La temperatura máxima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,59 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (121 °C + 3 °C) para la operación de temperatura.
» La temperatura mínima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,02 °C, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 121 °C).
» La diferencia de temperatura entre el indicador del esterilizador y el equipo patrón de medición fue de 0,7 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido (± 1 °C) para el indicador de operación.
» La presión promedio durante el proceso de esterilización fue de 1,97 bar, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (2,05 bar ± 0,05 bar).
» El tiempo de esterilización registrado por el equipo patrón de medición fue de 37 minutos, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 15 minutos).
5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
| CRITERIO |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación temperatura |  |  | 0,7 °C |  |  |  | ± 1°C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Operación temperatura |  |  | 0,41 °C |  |  |  | Hasta + 3 °C respecto a la programada |  |  |  | PASA
| Estabilidad temperatura |  |  | 0,57 °C |  |  |  | Variación de ± 1 °C en periodo estable |  |  |  | PASA
| Operación presión |  |  | 0,03 Bar |  |  |  | ± 0,05 Bar respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Estabilidad de presión | [6 empty] | ±0,05 Bar respecto al valor de referencia |  |  |  | PASA
| Tiempo de esterilización | [6 empty] | ≥ 15 minutos |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
5.5 COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
6. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) CON CARGA CICLO DE 121 °C
Mediante esta prueba se establece el comportamiento de los parámetros operacionales del equipo y se califica su desempeño durante un ciclo con carga e indicadores químico y biológico.
6.1 PROCEDIMIENTO:
» Programe los equipos patrón de medición y ubíquelos dentro de la cámara de esterilización, verificando que no entren en contacto con las paredes interiores.
» Ingrese el instrumental que se va a esterilizar, el indicador químico y el indicador biológico.
» Cierre el esterilizador correctamente y verifique que quede completamente sellado para evitar fugas.
» Inicie el ciclo de operación de acuerdo con el manual del fabricante.
» Cuando el equipo alcance el periodo estable, registre cada minuto los valores de temperatura y presión que muestra la pantalla del esterilizador, especificando la hora en que se tomó cada medición.
» Una vez finalizado el ciclo de esterilización, retire los equipos patrón de medición y descargue los datos para su análisis.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
6.2 PARÁMETROS PROGRAMADOS EN EL CICLO
Temperatura programada |  |  |  | 0 |  |  | °C
Presión programada |  |  |  | 0 |  |  | Bar
Tiempo de esterilización |  |  |  | 0 |  |  | min
Tiempo de secado |  |  |  | 0 |  |  | min
6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Temperatura promedio (°C) |  |  |  | Desviación ST
#DIV/0!
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Promedio (Bar) |  |  |  | Desviación ST
#DIV/0!
| Promedio Patrón (°C) |  | Equipo bajo prueba (°C) |  |  | Error (°C) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 2
| Promedio Patrón (Bar) |  | Equipo bajo prueba (Bar) |  |  | Error (Bar) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.04 |  |  | 2
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Diferencia (°C)
0
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Diferencia (Bar)
0
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
» Los datos registrados anteriormente corresponden únicamente al periodo estable de esterilización.
» La temperatura máxima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,59 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (121 °C + 3 °C) para la operación de temperatura.
» La temperatura mínima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,02 °C, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 121 °C).
» La diferencia de temperatura entre el indicador del esterilizador y el equipo patrón de medición fue de 0,7 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido (± 1 °C) para el indicador de operación.
» La presión promedio durante el proceso de esterilización fue de 1,97 bar, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (2,05 bar ± 0,05 bar).
» El tiempo de esterilización registrado por el equipo patrón de medición fue de 37 minutos, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 15 minutos).
6.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
| CRITERIO |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación temperatura |  |  | 0,7 °C |  |  |  | ± 1°C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Operación temperatura |  |  | 0,41 °C |  |  |  | Hasta + 3 °C respecto a la programada |  |  |  | PASA
| Estabilidad temperatura |  |  | 0,57 °C |  |  |  | Variación de ± 1 °C en periodo estable |  |  |  | PASA
| Operación presión |  |  | 0,03 Bar |  |  |  | ± 0,05 Bar respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Estabilidad de presión | [6 empty] | ±0,05 Bar respecto al valor de referencia |  |  |  | PASA
| Tiempo de esterilización | [6 empty] | ≥ 15 minutos |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
6.5 COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
6.6 DESAFÍO QUÍMICO Y BIOLÓGICO
DESAFÍO QUÍMICO | [10 empty] | RESULTADO
PASA
DESAFÍO BIOLÓGICO | [10 empty] | RESULTADO
PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
7. CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) CICLO DE 134 °C
Mediante esta prueba se establece el comportamiento de los parámetros operacionales del equipo y se califica su rendimiento durante un ciclo sin carga.
7.1 PROCEDIMIENTO:
» Programe los equipos patrón de medición y ubíquelos dentro de la cámara de esterilización, verificando que no entren en contacto con las paredes interiores.
» Cierre el esterilizador correctamente y verifique que quede completamente sellado para evitar fugas.
» Inicie el ciclo de operación de acuerdo con el manual del fabricante.
» Cuando el equipo alcance el periodo estable, registre cada minuto los valores de temperatura y presión que muestra la pantalla del esterilizador, especificando la hora en que se tomó cada medición.
» Una vez finalizado el ciclo de esterilización, retire los equipos patrón de medición y descargue los datos para su análisis. Realice, como mínimo, tres ciclos con el mismo procedimiento.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
7.2 | PARÁMETROS PROGRAMADOS EN EL CICLO
| Temperatura programada | [6 empty] | °C
| Presión en la cámara | [6 empty] | Bar
| Tiempo de esterilización | [6 empty] | min
| Tiempo de secado | [6 empty] | min
7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Temperatura promedio (°C) |  |  |  | Desviación ST
[8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Promedio (Bar) |  |  |  | Desviación ST
[8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Promedio Patrón (°C) |  | Equipo bajo prueba (°C) |  |  | Error (°C) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 2
| Promedio Patrón (Bar) |  | Equipo bajo prueba (Bar) |  |  | Error (Bar) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.06 |  |  | 2
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Diferencia (°C)
0
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Diferencia (Bar)
0
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
» Los datos registrados anteriormente corresponden únicamente al periodo estable de esterilización.
» La temperatura máxima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,59 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (134 °C + 3 °C) para la operación de temperatura.
» La temperatura mínima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,02 °C, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 134 °C).
» La diferencia de temperatura entre el indicador del esterilizador y el equipo patrón de medición fue de 0,7 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido (± 1 °C) para el indicador de operación.
» La presión promedio durante el proceso de esterilización fue de 1,97 bar, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (3,04 bar ± 0,05 bar).
» El tiempo de esterilización registrado por el equipo patrón de medición fue de 37 minutos, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 3 minutos).
7.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
| CRITERIO |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación temperatura |  |  | 0,7 °C |  |  |  | ± 1°C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Operación temperatura |  |  | 0,41 °C |  |  |  | Hasta + 3 °C respecto a la programada |  |  |  | PASA
| Estabilidad temperatura |  |  | 0,57 °C |  |  |  | Variación de ± 1 °C en periodo estable |  |  |  | PASA
| Operación presión |  |  | 0,03 Bar |  |  |  | ± 0,05 Bar respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Estabilidad de presión | [6 empty] | ±0,05 Bar respecto al valor de referencia |  |  |  | PASA
| Tiempo de esterilización | [6 empty] | ≥ 3 minutos |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
7.5 COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
8. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) CON CARGA CICLO DE 134 °C
Mediante esta prueba se establece el comportamiento de los parámetros operacionales del equipo y se califica su desempeño durante un ciclo con carga e indicadores químico y biológico.
8.1 PROCEDIMIENTO:
» Programe los equipos patrón de medición y ubíquelos dentro de la cámara de esterilización, verificando que no entren en contacto con las paredes interiores.
» Ingrese el instrumental que se va a esterilizar, el indicador químico y el indicador biológico.
» Cierre el esterilizador correctamente y verifique que quede completamente sellado para evitar fugas.
» Inicie el ciclo de operación de acuerdo con el manual del fabricante.
» Cuando el equipo alcance el periodo estable, registre cada minuto los valores de temperatura y presión que muestra la pantalla del esterilizador, especificando la hora en que se tomó cada medición.
» Una vez finalizado el ciclo de esterilización, retire los equipos patrón de medición y descargue los datos para su análisis.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
8.2 PARÁMETROS PROGRAMADOS EN EL CICLO
Temperatura programada |  |  |  | 0 |  |  | °C
Presión programada |  |  |  | 0 |  |  | Bar
Tiempo de esterilización |  |  |  | 0 |  |  | min
Tiempo de secado |  |  |  | 0 |  |  | min
8.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Temperatura promedio (°C) |  |  |  | Desviación ST
[8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Promedio (Bar) |  |  |  | Desviación ST
[8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Promedio Patrón (°C) |  | Equipo bajo prueba (°C) |  |  | Error (°C) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 2
| Promedio Patrón (Bar) |  | Equipo bajo prueba (Bar) |  |  | Error (Bar) |  |  | Incertidumbre Expandida ± |  |  | k
[6 empty] | 0 |  |  | 0.04 |  |  | 2
| Temperatura Mínima (°C) |  |  | Temperatura Máxima (°C) |  |  |  | Diferencia (°C)
0
| Presión Mínima (Bar) |  |  | Presión Máxima (Bar) |  |  |  | Diferencia (Bar)
0
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
» Los datos registrados anteriormente corresponden únicamente al periodo estable de esterilización.
» La temperatura máxima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,59 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (134 °C + 3 °C) para la operación de temperatura.
» La temperatura mínima registrada durante el periodo estable del proceso de esterilización fue de 123,02 °C, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 134 °C).
» La diferencia de temperatura entre el indicador del esterilizador y el equipo patrón de medición fue de 0,7 °C, valor que se encuentra dentro del máximo permitido (± 1 °C) para el indicador de operación.
» La presión promedio durante el proceso de esterilización fue de 1,97 bar, valor que se encuentra dentro del máximo permitido de trabajo (3,04 bar ± 0,05 bar).
» El tiempo de esterilización registrado por el equipo patrón de medición fue de 37 minutos, valor que se encuentra dentro del límite permitido de trabajo (≥ 3 minutos).
8.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
| CRITERIO |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación temperatura |  |  | 0,7 °C |  |  |  | ± 1°C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Operación temperatura |  |  | 0,41 °C |  |  |  | Hasta + 3 °C respecto a la programada |  |  |  | PASA
| Estabilidad temperatura |  |  | 0,57 °C |  |  |  | Variación de ± 1 °C en periodo estable |  |  |  | PASA
| Operación presión |  |  | 0,03 Bar |  |  |  | ± 0,05 Bar respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Estabilidad de presión | [6 empty] | ±0,05 Bar respecto al valor de referencia |  |  |  | PASA
| Tiempo de esterilización | [6 empty] | ≥ 3 minutos |  |  |  | PASA
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
8.5 COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
[12 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
8.6 DESAFÍO QUÍMICO Y BIOLÓGICO
DESAFÍO QUÍMICO | [10 empty] | RESULTADO
PASA
DESAFÍO BIOLÓGICO | [10 empty] | RESULTADO
PASA
Antes del proceso
Despues del proceso
Antes del proceso
Despues del proceso

## Hoja1
|  | Hora de Inicio | 8:14
TIEMPO (hh:mm:ss) | TEMPERATURA (°C)
8:14 | 93.05
#REF! | 104.67
#REF! | 114.34
#REF! | 122.96
#REF! | 123.08
#REF! | 123.15
#REF! | 123.22
#REF! | 123.1
#REF! | 123.33
#REF! | 123.21
#REF! | 123.45
#REF! | 123.38
#REF! | 123.29
#REF! | 123.51
#REF! | 123.76
#REF! | 123.12
#REF! | 123.18
#REF! | 123.07
#REF! | 123.26
#REF! | 123.61
#REF! | 123.3
#REF! | 123.43
#REF! | 123.72
#REF! | 123.28
#REF! | 123.37
#REF! | 123.47
#REF! | 123.65
#REF! | 123.52
#REF! | 123.14
#REF! | 123.34
#REF! | 123.09
#REF! | 123.19
#REF! | 123.53
#REF! | 123.77
#REF! | 123.63
#REF! | 123.49
#REF! | 123.22
#REF! | 123.4
#REF! | 123.68
#REF! | 123.24
#REF! | 119.43
#REF! | 115.22
#REF! | 111.7
#REF! | 107.1
Presión (Bar)
11:28 | 0
11:29 | 0.96
11:30 | 1.53
11:31 | 1.93
11:32 | 1.95
11:33 | 1.97
11:34 | 1.94
11:35 | 1.96
11:36 | 1.99
11:37 | 1.98
11:38 | 2.01
11:39 | 1.93
11:40 | 2.02
11:41 | 1.94
11:42 | 2.03
11:43 | 1.95
11:44 | 1.96
11:45 | 1.97
11:46 | 1.98
11:47 | 1.99
11:48 | 2
11:49 | 2.01
11:50 | 2.03
11:51 | 1.92
11:52 | 1.94
11:53 | 1.96
11:54 | 1.98
11:55 | 1.99
11:56 | 2
11:57 | 2.02
11:58 | 2.03
11:59 | 1.93
12:00 | 1.95
12:01 | 1.97
12:02 | 1.99
12:03 | 1.92
12:04 | 1.94
12:05 | 1.96
12:06 | 1.98
12:07 | 2.01
12:08 | 1.97
12:09 | 0.57
12:10 | 0.24
12:11 | 0