## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante:
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit:
Fecha de calibración: | 0 |  | Telefono:
Fecha de emisión: | 0 |  | Dirección:
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad:
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | 6,943933 | 3 | 3e-06 | 6.9439 |  | 6,9439
6.9439 | 6,9 | 6 decimal | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 34 | 3 | 6 | 0,94393254206634 | 14 | 94393254206634 | 5e-05 | 6.9439 | 6,9439
|  | 4 | 3 | [5 empty] | 6,9439
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
6,9439 |  | 6,94393 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 39 | 3 | 6 | 0,9439 | 4 | 9439 | 0.0005 | 6.9434 | 6,944
|  | 9 | 3 | [5 empty] | 6,944
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
6,944 |  | 6,9439 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 44 | 4 | 6 | 0,944 | 3 | 944 | 0.005 | 6.939 | 6,94
|  | 4 | 4 | [5 empty] | 6,94
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
6,94 |  | 6,944 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 94 | 9 | 6 | 0,94 | 2 | 94 | 0.05 | 6.89 | 6,9
|  | 4 | 9 | [5 empty] | 6,9
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
6,9 |  | 6,94 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,9 | 6 | 6 | 0,9 | 1 | 9 | 0.5 | 6.4 | 7
|  | 9 | 6 | [5 empty] | 7
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 2
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 3
Dato | Dato redondeado | 6,725316 | 6 | 6e-06 | 6.7253 |  | 6,7253
6.7253 | 6,7 | 6 decimal | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 91 | 9 | 6 | 0,72531572337391 | 14 | 72531572337391 | 5e-05 | 6.7253 | 6,7253
|  | 1 | 9 | [5 empty] | 6,7253
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
6,7253 |  | 6,72532 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 53 | 5 | 6 | 0,7253 | 4 | 7253 | 0.0005 | 6.7248 | 6,725
|  | 3 | 5 | [5 empty] | 6,725
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
6,725 |  | 6,7253 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 25 | 2 | 6 | 0,725 | 3 | 725 | 0.005 | 6.72 | 6,73
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 6,73
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
6,73 |  | 6,725 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 6 | 0,73 | 2 | 73 | 0.05 | 6.68 | 6,7
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 6,7
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
6,7 |  | 6,73 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 6 | 6 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 6.2 | 7
|  | 7 | 6 | [5 empty] | 7
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 4
Dato | Dato redondeado | 6,725316 | 6 | 6e-06 | 6.7253 |  | 6,7253
6.7253 | 6,7 | 6 decimal | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 91 | 9 | 6 | 0,72531572337391 | 14 | 72531572337391 | 5e-05 | 6.7253 | 6,7253
|  | 1 | 9 | [5 empty] | 6,7253
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
6,7253 |  | 6,72532 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 53 | 5 | 6 | 0,7253 | 4 | 7253 | 0.0005 | 6.7248 | 6,725
|  | 3 | 5 | [5 empty] | 6,725
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
6,725 |  | 6,7253 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 25 | 2 | 6 | 0,725 | 3 | 725 | 0.005 | 6.72 | 6,73
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 6,73
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
6,73 |  | 6,725 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 6 | 0,73 | 2 | 73 | 0.05 | 6.68 | 6,7
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 6,7
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
6,7 |  | 6,73 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 6 | 6 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 6.2 | 7
|  | 7 | 6 | [5 empty] | 7
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato |  | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| FALSE | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Incertidumbre Expandida | #VALUE! | 6 decimal | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5e-05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | 23 | #VALUE!
4 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | 0,644572 | 2 | 2e-06 | 0.64457 |  | 0,6446
0.64457 | 0,65 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 68 | 6 | 0 | 0,644572115004968 | 15 | 644572115004968 | 5e-05 | 0.64452 | 0,6446
|  | 8 | 6 | [5 empty] | 0,6446
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,6446 |  | 0,64457 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 46 | 4 | 0 | 0,6446 | 4 | 6446 | 0.0005 | 0.6441 | 0,645
|  | 6 | 4 | [5 empty] | 0,645
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,645 |  | 0,6446 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 45 | 4 | 0 | 0,645 | 3 | 645 | 0.005 | 0.64 | 0,65
|  | 5 | 4 | [5 empty] | 0,65
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,65 |  | 0,645 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 65 | 6 | 0 | 0,65 | 2 | 65 | 0.05 | 0.6 | 0,7
|  | 5 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,65 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 7
Dato | Dato redondeado | 0,642736 | 6 | 6e-06 | 0.64273 |  | 0,6427
0.64274 | 0,64 | 6 decimal | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 55 | 5 | 0 | 0,642736308319955 | 15 | 642736308319955 | 5e-05 | 0.64269 | 0,6427
|  | 5 | 5 | [5 empty] | 0,6427
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 17 | 2
4 Decimales
0,6427 |  | 0,64274 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 27 | 2 | 0 | 0,6427 | 4 | 6427 | 0.0005 | 0.6422 | 0,643
|  | 7 | 2 | [5 empty] | 0,643
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,643 |  | 0,6427 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 43 | 4 | 0 | 0,643 | 3 | 643 | 0.005 | 0.638 | 0,64
|  | 3 | 4 | [5 empty] | 0,64
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,64 |  | 0,643 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 64 | 6 | 0 | 0,64 | 2 | 64 | 0.05 | 0.59 | 0,6
|  | 4 | 6 | [5 empty] | 0,6
|  | 4 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,6 |  | 0,64 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1
|  | 6 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 8
Dato | Dato redondeado | 0,644934 | 4 | 4e-06 | 0.64493 |  | 0,6449
0.64493 | 0,65 | 6 decimal | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 61 | 6 | 0 | 0,644933564574961 | 15 | 644933564574961 | 5e-05 | 0.64488 | 0,6449
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 0,6449
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,6449 |  | 0,64493 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 49 | 4 | 0 | 0,6449 | 4 | 6449 | 0.0005 | 0.6444 | 0,645
|  | 9 | 4 | [5 empty] | 0,645
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,645 |  | 0,6449 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 45 | 4 | 0 | 0,645 | 3 | 645 | 0.005 | 0.64 | 0,65
|  | 5 | 4 | [5 empty] | 0,65
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,65 |  | 0,645 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 65 | 6 | 0 | 0,65 | 2 | 65 | 0.05 | 0.6 | 0,7
|  | 5 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,65 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,655230 | 0 | 0 | 0.65523 |  | 0,6552
0.65523 | 0,66 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 63 | 6 | 0 | 0,655229756438763 | 15 | 655229756438763 | 5e-05 | 0.65518 | 0,6552
|  | 3 | 6 | [5 empty] | 0,6552
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 17 | 2
4 Decimales
0,6552 |  | 0,65523 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 0 | 0,6552 | 4 | 6552 | 0.0005 | 0.6547 | 0,655
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 0,655
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,655 |  | 0,6552 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 55 | 5 | 0 | 0,655 | 3 | 655 | 0.005 | 0.65 | 0,66
|  | 5 | 5 | [5 empty] | 0,66
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,66 |  | 0,655 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 66 | 6 | 0 | 0,66 | 2 | 66 | 0.05 | 0.61 | 0,7
|  | 6 | 6 | [5 empty] | 0,7
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,7 |  | 0,66 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 1
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 11
|  | Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
|  | 0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
|  | 0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
|  | 0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
|  | 0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
|  | 0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 3 | 2

## MEDIDA
Volumen | [6 empty] | PIP
Equipo bajo prueba (mL) | Medidas del equipo patrón | [5 empty] | Equipo bajo prueba (cmH2O) |  | Medidas del equipo patrón
| Lectura 1 (mL) | Lectura 2 (mL) | Lectura 3 (mL) | Lectura 4 (mL) | Promedio (mL) | Error (mL) |  |  | Lectura 1 (cmH2O) |  | Lectura 2 (cmH2O) |  | Lectura 3 (cmH2O) |  | Lectura 4 (cmH2O) |  | Promedio (cmH2O) |  | Error (cmH2O)
100 | 102 | 98 | 105 | 100 | 101.25 | 1.25 | 5 |  | 4.9865 |  | 4.9842 |  | 4.9605 |  | 4.9605 |  | 4.9729 |  | -0.027093
300 | 309 | 310 | 305 | 309 | 308.25 | 8.25 | 10 |  | 9.541 |  | 9.5591 |  | 9.47 |  | 9.539 |  | 9.5273 |  | -0.47271
500 | 511 | 511 | 511 | 514 | 511.75 | 11.75 | 20 |  | 19.4583 |  | 19.4583 |  | 19.5315 |  | 19.6045 |  | 19.5132 |  | -0.48684
650 | 662 | 664 | 662 | 665 | 663.25 | 13.25 | 40 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | -1.1877
Oxígeno | [6 empty] | Frecuencia
Equipo bajo prueba (%) | Medidas del equipo patrón | [5 empty] | Equipo bajo prueba (bpm) |  | Medidas del equipo patrón
| Lectura 1 (%) | Lectura 2 (%) | Lectura 3 (%) | Lectura 4 (%) | Promedio (%) | Error (%) |  |  | Lectura 1 (bpm) |  | Lectura 2 (bpm) |  | Lectura 3 (bpm) |  | Lectura 4 (bpm) |  | Promedio (bpm) |  | Error (bpm)
21 | 21.2041 | 21.2041 | 21.2041 | 20.9621 | 21.1436 | 0.14362 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0
50 | 49.5325 | 49.3032 | 49.5325 | 49.403 | 49.4428 | -0.5572 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0
70 | 69.4035 | 69.4035 | 69.6562 | 69.548 | 69.5028 | -0.49718 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0
100 | 98.9374 | 98.826 | 98.9374 | 99.215 | 98.979 | -1.021 | 40 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | -0.14935
PEEP | [6 empty] | Tiempo
Equipo bajo prueba (cmH2O) | Medidas del equipo patrón | [5 empty] | Equipo bajo prueba (S) |  | Medidas del equipo patrón
| Lectura 1 (cmH2O) | Lectura 2 (cmH2O) | Lectura 3 (cmH2O) | Lectura 4 (cmH2O) | Promedio (cmH2O) | Error (cmH2O) |  |  | Lectura 1 (S) |  | Lectura 2 (S) |  | Lectura 3 (S) |  | Lectura 4 (S) |  | Promedio (S) |  | Error (S)
2 | 2.0744 | 2.1518 | 2.1518 | 2.2103 | 2.1471 | 0.14708 | 1 | 1 | 1,00 | 0.98 | 1,00 | 0.97298 | 1,00 | 0.95799 | 1,00 | 0.97186 | 1,00 | 0.9707 | 0 | 0.029295
6 | 6.2734 | 6.3346 | 6.2455 | 6.2546 | 6.277 | 0.27702 | 1 | 2 | 1,00 | 1.92 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9308 | 0 | 0.069166
8 | 8.3741 | 8.3935 | 8.3935 | 8.4457 | 8.4017 | 0.40168 | 1 | 3 | 1,00 | 2.9 | 1,00 | 2.885 | 1,00 | 2.885 | 1,00 | 2.8744 | 1,00 | 2.8861 | 0 | 0.11393
12 | 12.4827 | 12.4827 | 12.4827 | 12.4827 | 12.4827 | 0.48275

## PATRON
Volumen
| Nominal | Medido | Corrección | k | Correcion estimada | Residuales | N-M-1 | u interpolación
| 99.6 | 106.2 | -6.6 | 2 | -6.6 | 0 | -1 | 0
| 1000 | 1042 | -42 | 2 | -42 | 0
-0.037829
2.5826
EQUIPO PATRÓN
Equipo patrón: |  |  |  |  | Analizador de flujo de gases
Marca: |  |  |  |  | TSI
Modelo: |  |  |  |  | 4070
Serie: |  |  |  |  | 40712037006
Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2023-02-13
No. Certificado: |  |  |  |  | L4012
Incertidumbre Volumen: |  |  |  |  | 5.5
Incertidumbre presión: |  |  |  |  | 0.11
Deriva volumen |  |  |  |  | 3
Deriva presión |  |  |  |  | 0.2
Resolución volumen |  |  |  |  | 0.1
Resolución presión |  |  |  |  | 0.1
Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2

## INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE VOLUMEN
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
100 | 2.75 | 1.7321 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 1.493 | 3.5883 | 83.4197 | 2.0306 | 7.2863
300 | 2.75 | 1.7321 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 1.1087 | 3.4461 | 168.9839 | 2.015 | 6.9439
500 | 2.75 | 1.7321 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.75 | 3.348 | 287.8735 | 2.0088 | 6.7253
650 | 2.75 | 1.7321 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.75 | 3.348 | 287.8735 | 2.0088 | 6.7253
FUENTES DE INCERTIDUMBRE OXÍGENO
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
21 | 0.0415 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.060505 | 0.32075 | 263.9846 | 2.0096 | 0.64457
50 | 0.0415 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.055655 | 0.31987 | 269.6366 | 2.0093 | 0.64274
70 | 0.0415 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.061421 | 0.32093 | 262.7449 | 2.0096 | 0.64493
100 | 0.0415 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.082957 | 0.32574 | 218.9611 | 2.0115 | 0.65523
FUENTES DE INCERTIDUMBRE PEEP
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
2 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.027877 | 0.31828 | 286.1587 | 2.0088 | 0.63935
6 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.020051 | 0.31769 | 285.216 | 2.0088 | 0.63818
8 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.015353 | 0.31743 | 284.5585 | 2.0088 | 0.63766
12 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.31706 | 283.3758 | 2.0089 | 0.63693
FUENTES DE INCERTIDUMBRE PIP
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
5 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.0071833 | 0.31714 | 283.6597 | 2.0089 | 0.63709
10 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.019613 | 0.31766 | 285.1542 | 2.0088 | 0.63812
20 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0.035007 | 0.31898 | 286.3078 | 2.0088 | 0.64077
40 | 0.055 | 0.11547 | 0 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 0.31706 | 283.3758 | 2.0089 | 0.63693
FUENTES DE INCERTIDUMBRE FRECUENCIA
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
8 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.40825 | 400 | 2.0063 | 0.81906
10 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.40825 | 400 | 2.0063 | 0.81906
20 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.40825 | 400 | 2.0063 | 0.81906
40 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.40825 | 400 | 2.0063 | 0.81906
FUENTES DE INCERTIDUMBRE TIEMPO
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
1 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.0028868 | 0 | 0.28869 | 200.04 | 2.0126 | 0.58101
1 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.0028868 | 0 | 0.28869 | 200.04 | 2.0126 | 0.58101
1 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.0028868 | 0 | 0.28869 | 200.04 | 2.0126 | 0.58101

## CERTIFICADO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: | [5 empty] | 0
| MARCA: | [5 empty] | 0
| MODELO: | [5 empty] | 0
| SERIE: | [5 empty] | 0
| CÓDIGO INTERNO: | [5 empty] | 0
| UBICACIÓN: | [5 empty] | 0
| ESTADO FÍSICO: | [5 empty] | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: | [5 empty] | 0
| FECHA DE CALIBRACIÓN: | [5 empty] | 0
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: | [5 empty] | 0
| NIT: | [5 empty] | 0
| TELÉFONO: | [5 empty] | 0
| DIRECCIÓN: | [5 empty] | 0
| CIUDAD: | [5 empty] | 0
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: | [5 empty] | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[7 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 0
[7 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 4
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  |  | 24.3 |  | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para ventiladores mecánicos BTM-P-010.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN | [5 empty] | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Analizador de flujo de gases | [5 empty] | 40712037006 |  |  |  |  | 2026-02-19 |  |  | L5602
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Calibración de volumen | [6 empty] | Intervalo de medición (mL): |  |  |  |  | 100 a 650 |  | Resolución (mL): |  | 1
Equipo bajo prueba (mL) |  | Medidas del equipo patrón | [7 empty] | *mL= Mililitro
|  | Lectura 1 (mL) |  | Lectura 2 (mL) |  | Lectura 3 (mL) |  | Lectura 4 (mL) |  | Promedio (mL) |  | Error (mL) |  | Incertidumbre Expandida ± (mL) |  | k
100 |  | 102 |  | 98 |  | 105 |  | 100 |  | 101.25 |  | -1.25 |  | 7.2 |  | 2.0306
300 |  | 309 |  | 310 |  | 305 |  | 309 |  | 308.25 |  | -8.25 |  | 14.6 |  | 2.015
500 |  | 511 |  | 511 |  | 511 |  | 514 |  | 511.75 |  | -11.75 |  | 21.8 |  | 2.0088
650 |  | 662 |  | 664 |  | 662 |  | 665 |  | 663.25 |  | -13.25 |  | 31.7 |  | 2.0088
Calibración de oxígeno | [6 empty] | Intervalo de medición (%): |  |  |  |  | 21 a 100 |  | Resolución (%): |  | 1
Equipo bajo prueba (%) |  | Medidas del equipo patrón | [7 empty] | *%= Porcentaje de oxígeno
|  | Lectura 1 (%) |  | Lectura 2 (%) |  | Lectura 3 (%) |  | Lectura 4 (%) |  | Promedio (%) |  | Error (%) |  | Incertidumbre Expandida ± (%) |  | k
21 |  | 21.2041 |  | 21.2041 |  | 21.2041 |  | 20.9621 |  | 21.1436 |  | 0.14362 |  | 0.64457 |  | 2.0096
50 |  | 49.5325 |  | 49.3032 |  | 49.5325 |  | 49.403 |  | 49.4428 |  | -0.5572 |  | 0.64274 |  | 2.0093
70 |  | 69.4035 |  | 69.4035 |  | 69.6562 |  | 69.548 |  | 69.5028 |  | -0.49718 |  | 0.64493 |  | 2.0096
100 |  | 98.9374 |  | 98.826 |  | 98.9374 |  | 99.215 |  | 98.979 |  | -1.021 |  | 0.65523 |  | 2.0115
Calibración de PEEP | [6 empty] | Intervalo de medición (cmH2O): |  |  |  |  | 2 a 12 |  | Resolución (cmH2O): |  | 1
Equipo bajo prueba (cmH2O) |  | Medidas del equipo patrón | [7 empty] | *cmH2O= Centímetros de agua
|  | Lectura 1 (cmH2O) |  | Lectura 2 (cmH2O) |  | Lectura 3 (cmH2O) |  | Lectura 4 (cmH2O) |  | Promedio (cmH2O) |  | Error (cmH2O) |  | Incertidumbre Expandida ± (cmH2O) |  | k
2 |  | 2.0744 |  | 2.1518 |  | 2.1518 |  | 2.2103 |  | 2.1471 |  | 0.14708 |  | 0.4 |  | 2.0088
6 |  | 6.2734 |  | 6.3346 |  | 6.2455 |  | 6.2546 |  | 6.277 |  | 0.27702 |  | 0.4 |  | 2.0088
8 |  | 8.3741 |  | 8.3935 |  | 8.3935 |  | 8.4457 |  | 8.4017 |  | 0.40168 |  | 0.4 |  | 2.0088
12 |  | 12.4827 |  | 12.4827 |  | 12.4827 |  | 12.4827 |  | 12.4827 |  | 0.48275 |  | 0.4 |  | 2.0089
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | 0
Calibración de PIP | [6 empty] | Intervalo de medición (cmH2O): |  |  |  |  | 5 a 40 |  | Resolución (cmH2O): |  | 1
Equipo bajo prueba (cmH2O) |  | Medidas del equipo patrón | [7 empty] | *cmH2O= Centímetros de agua
|  | Lectura 1 (cmH2O) |  | Lectura 2 (cmH2O) |  | Lectura 3 (cmH2O) |  | Lectura 4 (cmH2O) |  | Promedio (cmH2O) |  | Error (cmH2O) |  | Incertidumbre Expandida ± (cmH2O) |  | k
5 |  | 4.9865 |  | 4.9842 |  | 4.9605 |  | 4.9605 |  | 4.9729 |  | -0.027093 |  | 0.4 |  | 2.0063
10 |  | 9.541 |  | 9.5591 |  | 9.47 |  | 9.539 |  | 9.5273 |  | -0.47271 |  | 0.4 |  | 2.0063
20 |  | 19.4583 |  | 19.4583 |  | 19.5315 |  | 19.6045 |  | 19.5132 |  | -0.48684 |  | 0.4 |  | 2.0063
40 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | 38.8123 |  | -1.1877 |  | 0.4 |  | 2.0063
Calibración de frecuencia | [6 empty] | Intervalo de medición (bpm): |  |  |  |  | 8 a 40 |  | Resolución (bpm): |  | 1
Equipo bajo prueba (bpm) |  | Medidas del equipo patrón
|  | Lectura 1 (bpm) |  | Lectura 2 (bpm) |  | Lectura 3 (bpm) |  | Lectura 4 (bpm) |  | Promedio (bpm) |  | Error (bpm) |  | Incertidumbre Expandida ± (bpm) |  | k
8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0.4 |  | 2.0063
10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0.4 |  | 2.0063
20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0.4 |  | 2.0063
40 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | 39.8506 |  | -0.14935 |  | 0.4 |  | 2.0063
Calibración de tiempo | [6 empty] | Intervalo de medición (S): |  |  |  |  | 1:1 a 1:3 |  | Resolución (S): |  | 1
Equipo bajo prueba (S) |  | Medidas del equipo patrón | [7 empty] | *S= Segundos
|  | Lectura 1 (S) |  | Lectura 2 (S) |  | Lectura 3 (S) |  | Lectura 4 (S) |  | Promedio (S) |  | Error (S) |  | Incertidumbre Expandida ± (S) |  | k
1 | 1 | 1,00 | 0.98 | 1,00 | 0.97298 | 1,00 | 0.95799 | 1,00 | 0.97186 | 1,00 | 0.9707 | 0 | 0.029295 | 0.58101 |  | 2.0126
1 | 2 | 1,00 | 1.92 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9344 | 1,00 | 1.9308 | 0 | 0.069166 | 0.58101 |  | 2.0126
1 | 3 | 1,00 | 2.9 | 1,00 | 2.885 | 1,00 | 2.885 | 1,00 | 2.8744 | 1,00 | 2.8861 | 0 | 0.11393 | 0.58101 |  | 2.0126
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: | [6 empty] | N/A
Datos Suministrados por el cliente: | [6 empty] | N/A
Comentarios: | [6 empty] | N/A
Factor de conversión: | [6 empty] | 1 cmH2O = 98,0665 Pa
*** FIN DEL CERTIFICADO ***